光传感，光测量，光器件

基于光纤柔性板的共封装光学（CPO）机箱温度传感研究

周建明1,2，李小金2，侯丹2，郑敏2*，杜路平1*

（1.深圳大学，微纳光电子学研究院纳米光子学研究中心，深圳518000。2.深圳太辰光通信股份有限公司，广东省光纤传感（太辰光）工程技术研究中心，深圳518000。）

摘要： 针对共封装光学（CPO）交换机高热流密度的热管理需求，本文提出一种基于光纤柔性板（FOFC）的机箱温度传感解调方案。该方案利用光纤柔性板中任意两通道构建非平衡马赫德尔干涉仪，通过监测干涉光谱波长漂移实现温度测量。实验结果表明，在30℃—70℃范围内，温度灵敏度为13.7-16.2 pm/℃，测量准确度为±1.5℃，且灵敏度不随通道组合不同而发生较大变动，具有良好的应用潜力。该方法具有解调简单、理论标定参数通用、易于集成的优势，为高密度数据中心提供了一种低成本、高可靠性的温度监控解决方案。

关键词：光纤柔性板，光纤传感，共封装光学，温度传感，数据中心

A Temperature Sensing and Demodulation Scheme for Co-Packaged Optics (CPO) Chassis Based on Fiber Optic Flex Circuits

Zhou Jianming1,2，Li Xiaojin2，Hou Dan2，Zheng Min2*，Du Luping1*

（1. Nanophotonics Research Centre, Institute of Microscale Optoelectronics, Shenzhen University, Shenzhen, China. 2. Optical Fiber Sensing Engineering Technology R&D Center of Guangdong Province, T&S Communications Co., Ltd., Shenzhen, China）

Abstract: In response to the thermal management challenges posed by the high heat flux in Co-Packaged Optics (CPO) Ethernet switches, this paper proposes a temperature sensing and demodulation scheme for the chassis based on Fiber Optic Flex Circuits (FOFC). The scheme utilizes any two channels within the FOFC to construct an unbalanced MZI interferometer, achieving temperature measurement by monitoring the wavelength shift of the interference spectrum. Experimental results show that within the range of 30°C to 70°C, the temperature sensitivity is 13.7-16.2 pm/°C, with a measurement accuracy of ±1.5°C. The sensitivity does not change significantly with different channel combinations with a good application potential. This method offers the advantages of simple demodulation, theoretical universal calibration parameters, and ease of integration, providing a low-cost, high-reliability temperature monitoring solution for high-density data centers.

Keywords: Fiber Optic Flex Circuits; Optical Fiber Sensors; Co-Packaged Optics; Temperature Sensors; Data Centers

0 引言

近年来，人工智能（AI）技术[1, 2]重塑各行各业，展现出前所未有的经济增长与社会变革潜力。共封装光学（CPO）[3-5]通过光电共封装技术突破传输瓶颈，为AI计算提供高速互联解决方案。然而，在数据中心系统级功率密度持续攀升的态势下，CPO技术方案引发了一系列严峻的散热问题和热量管理挑战[6]。此外，交换机箱内还分布着各种其他发热元件，除高发热的光电交换芯片外，还包含光引擎、外置激光器、印刷电路板（PCB）中的电阻电容等其他关键器件，因此机箱内环境温度的热管理监测传感同样具有重要意义[6-9]。传统的电学温度传感器在数据中心这一特定运用场景中，存在抗电磁干扰能力弱，动态响应速度不佳，长期稳定性差，以及增加系统热量的问题[10]。CPO交换机的高热流密度和复杂布线环境同样限制了电学传感器的应用，因此开发新型低能耗，低成本，抗干扰，稳定性佳的光学温度传感监测方案具有潜在的市场需求。

超低能耗的光纤柔性板（FOFC）作为CPO光网络交换机的关键无源器件，其相关研究和工程应用方案受到了英伟达、康宁等公司的密切关注[11]。FOFC是光通信领域一项关键创新技术，实现了类似电PCB的灵活布线能力与光纤的大带宽、低损耗传输特性的结合[12-15]。除信号传输功能外，FOFC在CPO机箱中占据着较大面积，紧贴PCB板和各种发热元件。研究在不额外增加能耗的前提下，利用CPO机箱自身部件，将光纤直接作为传感元件，可凭借FOFC既有的覆盖范围和紧贴发热元件的天然位置，在不改变原有结构、不引入额外传感器的条件下，赋予FOFC‘感知-传输’一体化能力。因此，结合光纤传感技术，FOFC亦可尝试作为机箱内部的温度监测传感器，对CPO机箱内的芯片运行环境温度进行实时检测[16]。

光纤传感技术[17-20]是一种新型的低能耗、高灵敏度、抗电磁干扰和稳定性较好的解决方案，其特点是通过将外界物理参量作用于光纤后产生的影响，转化为特征峰波长或特征光谱的变化，从而实现温度、折射率、振动、位移等物理量的测量 [21-24]。其常见的技术路线有光纤光栅（FBG）、马赫-曾德尔干涉（MZI）、萨格奈克干涉（SI）、长距离光纤分布式传感等[25-28]。在CPO交换机中，芯片的运行环境温度检测至关重要，因此本文设计了一种基于光纤柔性板和MZI干涉原理的温度传感系统，可以简单、低成本地获得机箱内的环境温度参数。

本文提出了一种基于光纤柔性板和光纤传感技术的CPO机箱温度传感器，该解调方案具备低能耗、结构简单、灵敏度较稳定和高集成度的特点。本文利用光纤柔性板中的任意两条光路和两个光纤耦合器组成了非平衡MZI干涉仪，模拟了机箱温度变化，并对温度与波长之间的映射关系进行了实际测量。实验结果表明，由通道1分别和通道2、3、5、7组成的温度传感器灵敏度分别为13.7 pm/℃、14.7 pm/℃、16.2 pm/℃、15.8pm/℃。数值十分接近。上述结果证明，本文的温度传感解调方案具有可行性，灵敏度不会因选取路径的不同而发生显著变化，具有潜在的商业适用性。该传感解调系统可潜在应用于高密度数据中心的温度联网监控，对高价值网络节点中CPO交换机的机箱整体环境温度进行热功率管理和预警。

1 原理

1.1 FOFC板

传统的以太网交换机主要功耗来自外部大量的可插拔光模块中的数据处理芯片。新型CPO交换机将外部数据处理的核心单元集成在芯片周围进行统一热管理，具有显著的功耗优势。FOFC作为一种超高密度的光纤连接器，在CPO交换机机箱中占据着较大的内部平面空间。柔性板的位置如图1所示，其紧紧贴合在机箱内部，具备多功能应用的开发潜力，是一种潜在的温度监测单元。

图1（a）展示了CPO交换机的基本结构。其外部主要包含多芯光纤连接器（MPO）和机箱主体，内部主要有PCB电路板、FOFC、光电芯片及各种发热器件（如外置激光器、供电模块、电容电阻等）。图1（b）展示了FOFC区域的放大图，主要包含光引擎模块、光纤连接器、光纤以及柔性板下部的PCB电路板。从图1中可以看出，超大容量的CPO交换机中存在大量的光纤走线，并以FOFC的形式高效集成，这是光纤传感技术的一个绝佳潜在应用场景。

图1  FOFC在CPO交换机中的位置示意图。（a）CPO交换机基本结构图，（b）FOFC区域放大图。MPO：多芯光纤连接器，PCB：印刷电路板。

1.2 MZI传感原理

光纤MZI干涉传感的基本原理为双光束干涉。当外界应变、温度和振动等物理参量作用于光纤干涉臂后，光纤的折射率发生改变，导致光程差变化，进而引起MZI相位变化和干涉特征光谱的变化，从而实现物理传感参量与波长、功率或特征波形变化之间的映射。

非平衡MZI两臂的相位差表达式为：

式中：为相位差，为初始光纤折射率，为非平衡MZI的臂长差，为入射波长。

自由光谱宽度（FSR）频率域间隔和折射率，臂长差，光速关系为

式中：为频域光谱的FSR，为光在真空中的速度。

波长域光谱的FSR间隔和折射率，臂长差，波长关系为

式中：为波长域光谱的FSR。在实际工程应用时，对于MZI的传感灵敏度，可以分为2种情况讨论。一种是2个臂同时放入温度场中进行传感测量，另一种是只把传感臂放在温度场进行分析。

本文对2种情况进行分析，光程差与干涉波长关系的整体表达式为

式中：为光程差，为MZI干涉级次。上述2种情况光程差和波长的关系式可以写为

式中：为2种情况下的光程差，为环境温度，为非平衡MZI的传感臂和参考臂差值（），为传感臂长度，为参考臂长度。

那么温度改变后，对式（5）两端求导有：

先对式（6）等号左端算式求导有：

式中：为光纤的热光系数（），为光纤的热膨胀系数（）。

由式（4）可得变式（8）：

再带入式（6）和式（7）的结果，整体求温度导数有：

最终，2种测量方式下的波长灵敏度为

式中：为双臂同时传感的温度变化波长灵敏度，为只将传感臂放入温度测试的波长灵敏度，为MZI灵敏度放大系数。观察式（10）可以得到结论，当双臂同时放入温度测试环境中时，波长灵敏度只和入射波长，初始折射率，材料热光系数和热膨胀系数有关，和初始臂长差无关。在1550 nm附近，光纤折射率值取1.468时，光纤MZI温度灵敏度理论值约为11.4 pm/℃。

对比式（10）的结果可以得出结论：当只将传感臂放入温度测试环境中时，波长灵敏度会多出一个放大因子，即波长灵敏度会乘以一个温度传感实际长度与初始长度差的比值。这2种工程试验方式各有应用场景，使得光纤MZI传感器既具备灵敏度解调的稳定性，又可以实现在简单设计后的灵敏度增敏需求。

在本文的CPO机箱温度传感实际应用场景中，属于同时将双臂放入测温环境的情况，因此具备波长解调的稳定性。图2给出了本文基于FOFC的CPO机箱温度传感研究的基本原理示意图。

图2 FOFC温度传感基本原理图

本文将CPO机箱中的FOFC等效简化为一个非平衡MZI型传感器。传感系统采用外置光源或光电芯片交换过程中的光信号作为宽带光源，最终通过光谱仪测量干涉光谱的波长偏移量，以实现温度传感。

2 实验

2.1  FOFC的制造

实验所用的FOFC来自深圳太辰光通信股份有限公司，根据企业内部标准制作。FOFC的基本情况如图3所示，其中图3（a）为实物图，图3（b）为尺寸参数及通道路径图。柔性板将光纤走线束缚在100 mm × 245 mm的二维平面内，厚度小于1 mm，共5组，10个通道。根据设计，同组通道的光程差约为0，相邻组通道间的光程差为5 mm，便于MZI传感器的搭建。图3（c）为FOFC的环境温度测试实物图。

图3 FOFC示意图。（a）FOFC实物图，（b）尺寸参数和通道路径图，（c）环境温度测试实物图。

2.2 温度传感实验

基本传感光路如图2所示，宽带光源产生的探测光经50：50分光比的3dB耦合器1分光后，2束光分别进入FOFC的任意2个通道，再通过另一个相同分光比的3dB耦合器2合束，产生双光束干涉。最后通过光谱仪获得传感特征光谱，并对其进行测量分析。为了验证MZI灵敏度不会随着FSR不同，选取通道不同而发生显著变化，本文选取通道1分别和通道2、3、5、7组成干涉传感器进行实验。

3实验结果分析

图4为FOFC上2个通道的干涉光谱图，分别为通道1与通道2、3、5、7的结果。根据公式（3），实验波长取1550 nm，光纤折射率取1.468，FSR实验结果分别为0.42 nm、1.4 nm、0.27 nm、0.14 nm，由此可求出通道1与通道2的实际起始臂长差为3.9 mm，通道1与通道3的实际臂长差为1.1 mm，通道1与通道5的实际臂长差为6.1 mm，通道1与通道7的实际臂长差为11.1 mm。根据FOFC的预先设计，通道1与通道2、3、5、7的光程差理论上应为0 mm、5 mm、10 mm、15 mm。实验结果的FSR参数表明，光纤耦合器1和光纤耦合器2引入了–3.9 mm的附加光程差。这种耦合器尾纤长度误差在商业化产品中较为常见，且不会影响后续的传感实验结果。

图4 FOFC上2个通道的干涉光谱图。（a）通道1和通道2，（b）通道1和通道3，（c）通道1和通道5，（d）通道1和通道7。

图5给出了温度传感测试中MZI干涉光谱的漂移图，测试了温度从30℃升至70℃的过程，采样步长取5℃。图5中的箭头标出了1550 nm附近标记波谷的偏移情况。从中可以看出，随着温度上升，MZI干涉光谱整体发生红移，向长波长方向移动。从箭头的倾斜情况可以看出，通道1与通道2、3、5、7的温度-波长偏移量基本相似。

图5 温度传感测试中干涉光谱的漂移图。（a）通道1和通道2，（b）通道1和通道3，（c）通道1和通道5，（d）通道1和通道7。。

图6给出了温度传感实验数据点的线性拟合结果。其中，图6（a）为通道1与通道2的拟合结果，温度传感灵敏度为13.7 pm/℃，拟合度R²=0.992；图6（b）为通道1与通道3的拟合结果，温度传感灵敏度为14.7 pm/℃，拟合度R²=0.996；图6（c）为通道1与通道5的拟合结果，温度传感灵敏度为16.2 pm/℃，拟合度R²=0.996；图6（d）为通道1与通道7的拟合结果，温度传感灵敏度为15.8 pm/℃，拟合度R²=0.998。上述结果与公式（10）的理论值11.4 pm/℃相近。在实际实验中，每次耦合器放入恒温箱参与测试时，会存在一个偏差，实际参与温度传感的长度差不能保证完全一致，即公式（10）中的MZI灵敏度放大系数，产生的原因包括，光纤弯曲，耦合器两臂接入恒温箱的长度略微不同，导致。例如，初始光程差为3.9 mm，测量时由于两个光纤耦合器引入额外实验误差1 mm，实际灵敏度为11.4*4.9/3.9=14.32 pm/℃。虽然这种情况几乎不可避免，但是后期可以通过完美封装、改进温控实验条件、耦合器小型集成化来解决，整体实验结果与预期推导结论基本一致。而拟合结果表明，在该测量方案下，无论选取哪个通道组合，FOFC的温度灵敏度均保持一定的稳定性。该方法具有解调方案简单、理论标定参数不变、波长-温度灵敏度映射较稳定的优势。

图6 温度传感实验数据点的线性拟合结果。（a）通道1和通道2，（b）通道1和通道3，（c）通道1和通道5，（d）通道1和通道7。。

本文对FOFC在室温25℃下的干涉光谱稳定性进行了测试。图7给出了温度传感稳定性测试结果：在90 min内，特征干涉波长的偏移量约为±0.025 nm，已接近传统商业光谱仪的最大分辨率（0.02 nm）。受实验条件限制，温度测量准确度约为±1.5℃，与恒温箱的±1℃控制精度接近。分析温度测量误差的产生原因，主要与光谱仪的分辨率局限性、恒温箱的温度控制精度、散热风扇转动引起的振动扰动以及光纤走线未进行封装等因素有关。从另一方面看，若改善上述因素，该方案的实际温度传感稳定性应有较大的提升潜力。

图7 温度传感稳定性测试图

此外，在实际CPO交换机运行环境中，热源分布不均、气流扰动等因素可能对FOFC温度传感器的测量性能产生不可忽视的影响。一方面，机箱内部光电芯片、激光器模块等高发热元件分布不均，易在局部形成温度梯度，导致光纤干涉臂产生非均匀热膨胀与折射率变化，可能引入额外的相位噪声，影响波长漂移与温度之间的线性映射关系。另一方面，散热风扇引起的气流扰动不仅会带来机械振动，还可能造成局部温度波动，从而对干涉光谱的长期稳定性产生干扰。上述因素可能是本实验中测量准确度（±1.5℃）略高于恒温箱控制精度（±1℃）的重要原因之一。因此，在实际部署中，需结合热仿真优化传感器布放位置，并对光纤走线进行适当封装，以抑制环境扰动对传感性能的影响。

4 结束语

随着AI数据中心基础硬件需求爆发式增长，FOFC作为一种新型商业化产品，其多功能性开发具有实际应用价值。本文利用光纤传感技术和FOFC实现CPO机箱温度测量，该方案较为新颖。研究基于简单的MZI干涉传感器原理，模拟了CPO机箱整体温度变化场景，并对温度进行了有效测量。实验结果显示，该方案的灵敏度为13.7-16.2 pm/℃，温度测量准确度为±1.5℃。该温度传感解调方案具有可行性，且灵敏度不会因选取路径的不同而发生较大变化。该方法具有解调简单、理论标定参数稳定、波长-温度灵敏度映射较稳定的优势，可潜在应用于高密度数据中心的温度联网监控，对高价值网络节点中CPO交换机的整体环境温度进行热功率管理和预警。

参考文献：

[1]. S C Mukhopadhyay, S K S Tyagi, N K Suryadevara, et al. Artificial intelligence-based sensors for next generation IoT applications: A review [J]. IEEE Sensors Journal, 2021, 21(22): 24920-32.

[2]. Y Zang, F Zhang, C-A Di, et al. Advances of flexible pressure sensors toward artificial intelligence and health care applications [J]. Materials Horizons, 2015, 2(2): 140-56.

[3]. M Tan, J Xu, S Liu, et al. Co-packaged optics (CPO): status, challenges, and solutions [J]. Frontiers of optoelectronics, 2023, 16(1): 1.

[4]. J R Grenier, L Brusberg, K A Wieland, et al. Ultrafast laser processing of glass waveguide substrates for multi-fiber connectivity in co-packaged optics [J]. Advanced Optical Technologies, 2023, 12: 1244009.

[5]. A Noriki, A Ukita, K Takemura, et al. Demonstration of silicon-photonics hybrid glass-epoxy substrate for co-packaged optics [J]. Journal of Lightwave Technology, 2023, 41(15): 5078-83.

[6]. 王珍珍, 王桂奇, 陈国良, et al. 玻璃基共封装光学前沿技术及应用（特邀） [J]. 光学学报, 2026, 46(07): 182-206.

[7]. 杨歆漪. 数据中心机柜微环境测温技术浅析 [J]. 测控技术, 2018, 37(02): 63-5+9.

[8]. J Lin, W Lin, W Lin, et al. Thermal prediction for air-cooled data center using data driven-based model [J]. Applied Thermal Engineering, 2022, 217: 119207.

[9]. Q Liu, Y Ma, M Alhussein, et al. Green data center with IoT sensing and cloud-assisted smart temperature control system [J]. Computer Networks, 2016, 101: 104-12.

[10]. 任芳, 徐婉静, 赖凡, et al. 集成电路温度传感器技术研究进展 [J]. 微电子学, 2017, 47(01): 110-3.

[11]. W Tian, H Hou, H Dang, et al. Progress in research on co-packaged optics [J]. Micromachines, 2024, 15(10): 1211.

[12]. R Dangel, F Horst, D Jubin, et al. Development of versatile polymer waveguide flex technology for use in optical interconnects [J]. Journal of lightwave technology, 2013, 31(24): 3915-26.

[13]. L Jiang, A Nishant, J Frish, et al. SmartPrint single-mode flexible polymer optical interconnect for high density integrated photonics [J]. Journal of Lightwave Technology, 2022, 40(12): 3839-44.

[14]. Y Shi, L Ma, M Kaneta, et al. High-speed performance evaluation of ultra-flexible polymer waveguides supporting meter-scale optical interconnects [J]. Optics Express, 2022, 30(15): 27236-48.

[15]. Y Shi, X Liu, L Ma, et al. Optical printed circuit boards with multimode polymer waveguides and pluggable connectors for high-speed optical interconnects [J]. Optics Express, 2023, 31(17): 27776-86.

[16]. Q Jiang, X Liang, Z Chen, et al. Wearable strain sensor integrating mechanoluminescent fiber with a flexible printed circuit [J]. Optics Letters, 2024, 49(5): 1221-4.

[17]. R Wang, H Zhang, Q Liu, et al. Operando monitoring of ion activities in aqueous batteries with plasmonic fiber-optic sensors [J]. Nature communications, 2022, 13(1): 547.

[18]. H Liu, D J J Hu, Q Sun, et al. Specialty optical fibers for advanced sensing applications [J]. Opto-Electronic Science, 2023, 2(2): 220025-1--26.

[19]. J Guo, W Wang, J Zhang, et al. Fiber cladding waveguide phase-shifted FBG encapsulated in flexible material for estimating human blood pressure [J]. Journal of Lightwave Technology, 2024, 43(7): 3261-8.

[20]. J Zhou, Y Zhi, J Zhang, et al. Enhanced Vernier Effect in Cascaded Fiber Loop Interferometers for Improving Temperature Sensitivity [J]. Sensors, 2024, 25(1): 38.

[21]. R Wang, R Wang, C Dou, et al. Sub-surface thermal measurement in additive manufacturing via machine learning-enabled high-resolution fiber optic sensing [J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 7568.

[22]. J Wang, L Wang, X Su, et al. Temperature, stress, refractive index and humidity multi parameter highly integrated optical fiber sensor [J]. Optics & Laser Technology, 2022, 152: 108086.

[23]. J Liu, H Li, H Y Noh, et al. Urban sensing using existing fiber-optic networks [J]. Nature Communications, 2025, 16(1): 3091.

[24]. J Zhou, G Wang, J Fan, et al. Sensitivity-Enhanced Displacement Sensing System Based on a Microwave Photonic Filter Incorporating a Figure-Eight Loop Interferometer [J]. IEEE Sensors Journal, 2025.

[25]. D Xu, L Jiang, Y Qin, et al. High-precision FBG-based sensor for soil settlement monitoring: A comparative study with magnetic settlement gauges and PIV technique [J]. Sensors and Actuators A: Physical, 2024, 366: 114935.

[26]. H Wang, M Wu, T Xie, et al. RI and temperature sensor based on hybrid sensing mechanism of SPR and MZI using a four-core fiber [J]. Measurement, 2024, 226: 114154.

[27]. J Fu, J Guan, S Ding, et al. PMF based Sagnac interferometric sensor for simultaneous measurement of strain, temperature, and torsion [J]. Optics Communications, 2024, 573: 130883.

[28]. J Li, M Zhang. Physics and applications of Raman distributed optical fiber sensing [J]. Light: Science & Applications, 2022, 11(1): 128.

1，基金项目：

深圳市科技计划项目：重202302014基于超级算力和AI服务器的超高密度光背板的关键技术研发（项目编号：KJZD20230923114415031）； 2023年度深圳高新区发展专项计划创新平台建设项目：深圳太辰光通信股份有限公司创新平台建设—中试基地（项目编号：91440300724721938J）。

2，作者简介：周建明（1993-），男，博士后研究员，博士毕业于暨南大学光子技术研究院，师从加拿大工程院院士姚建平教授，现就职于深圳大学微纳光电子学研究院和深圳太辰光通信股份有限公司博士后创新实践基地。研究方向为CPO相关的高密度光连接器，如光纤柔性板，新型光纤传感器，玻璃基波导芯片等，已公开发表SCI论文4篇，EI论文2篇，中文核心1篇，授权发明专利1项。（Email：572649274@qq.com）。

通讯作者：

1）郑敏，高级工程师，博士学历，就职于深圳太辰光通信股份有限公司光栅及传感部，副经理，工会主席。（Email：zhengmin@china-tscom.com）。

2）杜路平，深圳大学特聘教授，博士生导师。入选国家基金委优秀青年基金，广东“特支计划”科技创新青年拔尖人才，深圳首届杰出青年人才计划等。长期从事纳米光子学研究工作，在光学斯格明子、光学自旋-轨道耦合、超构表面等基础研究，以及超分辨显微成像、光通信等应用研究领域发表了SCI期刊论文100余篇，包括Nature Physics、Nature Photonics、Nature Communications、PNAS、Science Advances、Physical Review Letters、Light：Science & Applications等领域内的顶级期刊；主持项目包括国家基金委重大项目课题、基金委优秀青年基金，面上基金，深圳市杰青项目、深圳市重点项目等；研究成果多次入选中国光学十大进展，获得教育部自然科学二等奖。（Email：lpdu@szu.edu.cn）