基于滑模控制的半导体激光器温度控制系统

刘 晨1 , 唐壹明1 , 吴海勇2, 王如刚1, 陈勐勐2, 3, *, 徐 飞3

（1盐城工学院 信息工程学院，江苏 盐城 224000；2南京晓庄学院 电子工程学院，南京 211171；3南京大学 现代工程与应用科学学院，南京 210032）

摘要：为了解决分布反馈半导体激光器（DFB）因温控电路不稳定而导致输出波长漂移的问题，设计了一种基于滑模控制的半导体激光器温度控制系统。该系统采用曲线拟合，求出分布反馈半导体激光器内部热电冷却器的传递函数，并在Simulink中加入白噪声搭建温度仿真模型，比较PID控制、增量PID控制、滑模控制的可行性，最终在实验电路中对比不同算法下温度控制的波形。实验结果表明：通过优化设计滑模控制系统，能有效提高激光器系统的响应速度和稳态精度，经过长时间测试，连续取120分钟内的温度误差≤0.16%。

关键词：分布反馈半导体激光器；热电冷却器；滑模控制；温度控制系统

中图分类号：0436    文献标志码：A    开放科学（资源服务）标识码（OSID）：

Diode laser temperature control system based on sliding mode control

Liu Chen1 ,Tang Yi-ming1 ,Wu Hai-yong2 ,Wang Ru-gang1,Chen Meng-meng2 3*,Xu Fei3

（1 School of Information Engineering, Yancheng Institute of Technology, Yancheng Jiangsu 224000, China; 2 School of Electronic Engineering, Nanjing Xiaozhuang University, Nanjing 210000, China;3 College of Engineering and Applied Sciences, Nanjing University, Nanjing 210032, China）

Abstract: In order to solve the problem of output wavelength drift caused by the instability of temperature control circuit of distributed feedback semiconductor laser （DFB）, a temperature control system based on sliding mode control semiconductor laser was designed. In this system, the transfer function of the thermoelectric cooler inside the distributed feedback semiconductor laser is obtained by curve fitting, and the temperature simulation model is built by adding white noise to Simulink, and the feasibility of PID control, incremental PID control and sliding mode control is compared, and finally the waveforms of temperature control under different algorithms are compared in the experimental circuit. The experimental results show that the response speed and steady-state accuracy of the laser system can be effectively improved by optimizing the design of the sliding mode control system, and the temperature error within 120 minutes is ≤ 0.16% after a long time test.

Key words: distributed feedback semiconductor lasers, thermoelectric coolers, sliding mode control, temperature control system

0引言

随着现代通信技术的迅猛发展，分布反馈（DFB）半导体激光器（下文简称激光器温控系统）凭借其高效、紧凑、可靠等优势，在光通信、光纤传感、工业应用及消费电子等领域得到了广泛应用[1]。然而，激光器的中心波长对温度变化极为敏感，微小的温度波动（如0.1℃）即可导致波长显著偏移（0.2~0.5 nm）[2]，严重影响其工作稳定性。因此，高精度的温度控制技术成为保障激光器性能的关键。

目前，针对激光器的温度控制主要采用传统比例-积分-微分（PID）控制[3]及其改进算法，如模糊PID[4]、位置PID[5]和增量PID[6]等。然而，这些方法均存在一定的局限性：传统PID响应速度慢、调节精度不足且易出现超调；模糊PID设计复杂且实时性较差；位置PID存在灵敏度低和积分饱和问题；增量PID则难以消除静态误差且实现复杂度较高。尽管这些方法在一定程度上能够满足需求，但在高精度、强抗扰动的应用场景中仍表现不足。

近年来，滑模控制理论因其响应速度快、鲁棒性强等优势[7-9]，在控制领域受到广泛关注。基于此，本文针对DFB激光器温控系统难以维持长期稳定的问题，提出一种基于滑模控制的激光器温控系统。

1 基于滑模控制的半导体激光器温度控制系统

1.1 温度控制系统工作原理及系统数学模型

分布反馈半导体激光器（DFB激光器）的温度控制系统框图如图1所示，主要包括以下几个部分：微控制器单元（MCU）、DFB激光器、DRV592驱动芯片、ADC温度采样模块以及屏幕显示。由于MCU的I/O口输出带载能力有限，直接由MCU产生的脉冲宽度调制信号（PWM）不足以驱动激光器进行有效的温度调节，因此需要通过MCU的I/O口控制DRV592驱动芯片来实现对激光器温度的稳定控制。为了节约成本，系统采用了MCU内部集成的ADC作为温度采集模块，而屏幕主要用于提供人机交互界面。在工作过程中，MCU首先读取设定的激光器目标温度值，并通过内置的ADC实时采集当前温度，形成一个负反馈回路。基于采集到的温度数据与设定的目标温度比较结果，MCU通过特定算法调整输出的PWM信号宽度，从而精确控制DRV592驱动芯片的工作状态，使得激光器的温度保持在设定范围内，确保其工作的稳定性。

图1 DFB激光器温控系统框图

基于实验方法建立分布反馈半导体激光器的温控数学模型[11]，可明确表征系统特性及其输入输出关系[12]。该激光器采用佩尔帖效应原理[13]，通过散热片实现快速降温，热端则用于升温制热。集成在激光器内部的热电制冷器和热敏电阻具有热惯性与时滞特性，根据热力学定律可得

K1∂（T1-T0）∂t+PAT1-T0=∂Q/∂t	（1）

其中，T0、T1分别为初始温度与加热温度，t为时间，P为传热系数，K1为热电冷却器制热系数，A为传热面积。考虑系统动态特性，引入频域中的滞后环节e-τs、惯性环节11+Ts传递函数。

Ws=K1+Tse-τs	（2）

电功率公式为

Q=U2/R 	（3）

其中，s为拉普拉斯变换复变量, τ为滞后时间常数，K为比例系数，制冷器时间常数。

联立式（1）~式（3）可得温控系统数学模型为

GS=WSW0S=KTτS2+T+τS+1	（4）

采用ILX Lightwave商用驱动电路，设置5~8 kΩ可变电阻，通过监测热电冷却器引脚电压变化获取温度参数，基于Origin软件进行多项式拟合，结合Simulink参数优化获得图2所示拟合曲线，并由此确定传递函数如式（5）所示其中Y(s)、R(s)分别为输出信号、输入信号的拉普拉斯变换。

图2 热电冷却器引脚电压变化拟合曲线

Y（S）R（S） = 0.2978 6.018s2+3.699s+0.3483	       （5）

1.2滑模控制

滑模控制器通过引导系统沿预设的切换超平面向原点运动，实现对系统的鲁棒控制。其鲁棒性源于切换超平面的设计基于系统动态特性，不影响系统参数。假设给定系统状态空间方程为

x = S（x）	（6）

其中，x=[x1，x2​，…，xn​]T 为状态变量[14]。滑模面 s（x）=0 位于状态空间中，如图3所示。切换面上的运动点可分为3类：通常点（A）、起始点（B）和终止点（C）。

图3 切换面上三种点

A点和B点对应系统发散状态（不稳定），仅C点对应收敛状态（稳定）。当系统轨迹趋近于C点时，将被吸引至该区域并维持运动，满足公式7的系统运动称为滑模运动[15]。

lims→0s*s ≤ 0						（7）

对式（5）进行拉普拉斯反变换，得到系统动态方程为

6.018y+3.699y+0.3483y=0.2978		（8）

设滑模面为s，则有公式（9）成立

s=c*x1+x2						   	（9）

其中，x1​为误差， x2​ 为误差导数， c为待定比例系数。滑模控制律设计为

s=-Mu*signs-q*s                 	 （10）

其中，Mu为正的控制增益， sign（s） 为符号函数，q 为滑模面斜率。

结合式（5）、（8）、（9），推导系统状态方程为

x1x2 = 01abx1x2 +01u      	                （11）

其中，a=−0.0579，b=−0.6147，控制输入 u=0.579y∗−0.0495r，y∗ 为期望温度值。

综合公式（7）~（11），得到滑模控制的状态方程r为

r = Mu*signs+q*s + c*x2+0.6147y+0.0579y	     （12）

基于式（12）在MATLAB/Simulink中搭建半导体激光器温控系统仿真模型，并引入噪声模拟环境电磁干扰。通过参数优化使系统稳定且误差最小。

2温度控制系统仿真结果

为了使仿真结果更贴近实际环境，本文在MATLAB/Simulink仿真中引入噪声以干扰系统，模拟现实生活中的电磁干扰。在确保仿真系统稳定之后加入干扰信号，以此判断系统的稳定性。干扰仿真图如图4所示，在时间t=40s时向系统加载噪音信号。使用传统PID控制方法，通过不断调节PID参数，得到图5的波形。根据图形分析可知，系统存在超调现象，达到稳态所需的时间也较长。当在40 s引入噪声后，可以观察到温度系统变得不稳定，最低温度降至5℃以下，最高可达40 ℃，这对激光器的工作非常不利。

图4干扰仿真图                                                图5 传统PID曲线图

图5是增量式PID控制下的曲线图。可以看出，增量式PID控制器能够减小超调量，减少温度控制系统的震荡。然而，在40 s内引入噪声后，仍然可以看到温度系统的不稳定性，最低温度降至15 ℃以下，最高达到35 ℃。尽管如此，相较于传统PID控制，增量式PID实现起来更为复杂，因为它需要考虑上次的输出和误差。增量式PID的效果优于传统PID控制，但对于半导体激光器的工作来说，依然存在一定缺陷。

图7是滑模控制曲线图。可以看出，该控制系统不存在超调和震荡，并且能迅速使系统达到稳定状态，为后续的数控恒温提供了有力支持。在40 s内引入噪声后，可以发现温度系统表现出极高的稳定性，温度维持在25℃左右波动。

图6 增量式PID曲线图                                           图7 滑模控制曲线图

3温度控制系统实验结果

为了快速调节激光器中心波长并使其达到稳定状态，在温度控制激光器电路板背面加入了金属材质的散热片。通过热传导方式迅速消散热量，从而实现快速稳定的波长调节效果。采用滑模控制算法，并与市面上常用的2种算法（传统PID控制、增量PID控制）进行对比，分别应用于所设计的半导体激光器温度控制系统电路中，以观察其稳定性。实验初始条件设置如下：激光器的初始温度为25 ℃，驱动电流为50 mA。在激光器温度上升并稳定于25 ℃后，进行了长达120 min的测试。利用上位机软件随机选取这段时间内的温度变化数据，并导入Matlab绘制出温度变化曲线图。根据曲线图的数据分析可知，3种控制方法对应的温度范围分别为：24.800 0~25.200 0 ℃（PID控制）、24.850 0~25.149 6 ℃（增量PID控制）、24.980 0~25.020 0 ℃（滑模控制）。

通过比较不同算法下温度波动情况，发现滑模控制的温度波动最小，表明其在保持激光器温度稳定方面优于其他两种控制方法。为了更直观地比较每种算法的稳定性，本文计算了各算法的稳定性指标γ，如式（13）所示。

γ= ∆TT*100%= Tmax-TminT*100%    		      （13）

其中， T=25℃，Tmax、Tmin分别为采样温度最大值、最小值，∆T为温度差。计算结果显示，滑模控制的稳定性为0.16%，明显优于PID控制的1.6%和增量PID控制的1.1984%。

4输出光谱测试

完成温度稳定性测试后，本文使用光谱仪对半导体激光器的输出波长稳定性进行了测试。实验初始条件设置为：激光器的初始温度为25 ℃，驱动电流设定为50 mA。输出光谱曲线如图8所示。可以看出，红色曲线比蓝色曲线更窄，这表明基于滑模控制理论设计的激光器输出波形具有更高的稳定性和更窄的线宽，优于参考波形。实验结果证明，采用滑模控制的驱动电路不仅能够有效地提升激光器输出波长的稳定性，还显示出了可与商用驱动电路相媲美的性能。

图8 输出光谱曲线图

5结束语

为了解决半导体激光器因温控电路不稳定而导致输出波长漂移的问题，本文提出了一种基于滑模控制的激光器温度控制系统。通过一系列针对该温度控制系统的仿真与实验研究，验证了滑模控制在激光器温度调控中的优越性能。具体而言，滑模控制实现了0.16%的温度稳定性，显著优于PID控制的1.6%和增量PID控制的1.1984%。这种改进不仅能够提供更加稳定的温度环境，有助于提升激光器的工作效率和延长其使用寿命，同时也表明，在精确控制需求方面，滑模控制技术相较于传统PID及其变体提供了更为可靠的解决方案。因此，本研究所提出的滑模控制系统对于优化DFB激光器的性能具有重要意义，并为其在高精度应用领域中的使用奠定了坚实的基础。

参考文献：

- 李明，傅婧，蒋君贤，等. 单片集成式高响应光电探测器件设计[J]. 半导体光电，2024，45（5）：687-692.

- ZHAO Y, TIAN Z, FENG X, et al. High-precision semiconductor laser current drive and temperature control system design[J]. Sensors, 2022, 22（24）: 9989.

- 苏浩，朱学华，刘闯闯. 高精度半导体激光器恒流恒温驱动电路设计[J]. 应用激光，2022，42（8）：139-148.

- 张安迪，张艳荣，李涛. 论域可变的模糊PID控制在半导体激光器温度控制系统中的应用[J].光学学报，2021，41（12）：153-161.

- 敬奕艳. 一种大功率TEC温控系统的设计[J]. 计算机测量与控制，2020，28（11）：5.

- 张大路，李宜雯，晏晨，等. 基于改进PSO的蝶形半导体激光器温控系统的设计[J]. 光电子技术，2024，44（2）：133-139.

- 程启明，赖宇生，李剑辉，等. 基于六边形变换器的无源滑模控制策略[J]. 电网技术，2023，47（10）：4323-4337.

- 单文桃，李永俊，刘新，等. 基于双滑模控制的PMSS直接转矩调速系统设计[J]. 工业仪表与自动化装置，2020，（1）：3-7，101.

- GAMBHIRE S J, KISHORE D R, LONDHE P S, et al. Review of sliding mode based control techniques for control system applications[J]. International Journal of dynamics and control, 2021, 9（1）: 363-378.

- 王双争，于松群，高志坚，等. 一种高电压大功率半导体激光器驱动电路的设计[J]. 激光杂志，2023，44（6）：13-16.

- 李亚男. 应用于海水流速测量的半导体激光器控制系统的研究 [D]. 山东：山东大学， 2022.

- 袁子晴，周乐意，刘蓉，等. 基于MAX1968的半导体激光电源设计[J]. 电子设计工程，2011，19（13）：180-183.

- 井李强，李维康，邵捷，等. 一种用于半导体泵浦激光器的TEC温度控制系统[J]. 光学与光电技术，2024，22（4）：14-20.

- 刘金琨. 滑模变结构控制MATLAB仿真：基本理论与设计方法[M]. 北京：清华大学出版社，2019.

- WU L, LIU J, VAZQUEZ S, et al. Sliding mode control in power converters and drives: A review[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2021, 9（3）: 392-406.

收稿日期：2024-11-04。

基金项目：国家自然科学基金资助项目（61925502、62105157）资助；江苏省自然科学基金项目（BK20211014）资助；江苏省博士后基金项目（2021K228B）资助。

作者简介：刘晨（1996— ），男，硕士研究生。致力于激光器驱动电路设计领域的研究，聚焦于驱动电路的性能优化、稳定性提升及集成化设计等方向，在激光器驱动电路的拓扑结构设计与控制策略优化方面积累了一定经验，曾参与相关领域的科研项目，具备扎实的专业理论基础与工程实践能力。

*通信作者：陈勐勐（1985—），女，博士，副教授，主要研究方向为光纤传感技术。