一种基于3×3光纤耦合器的激光波长测量方法

张 昕，李鹏伟，岳耀笠，农定鹏，眭 明，覃 波，王 振

（中国电子科技集团公司第三十四研究所，广西 桂林 541004）

摘要：针对现有激光波长测量方法复杂、成本高、缺乏普遍适用性的问题，本文提出了一种基于3×3光纤耦合器的激光波长测量方法，理论推导了测量方法的基本原理，并搭建了激光波长实验测试验证平台。利用光纤延时线（FDL）改变干涉仪测量臂的传输时延，采用现场可编程逻辑门阵列（FPGA）采样得到该时延变化量对应的干涉信号条纹半周期数N，根据N与时延差之间的关系，计算出待测激光波长。实验测试结果表明：当用该测量方法测量出激光器的波长分别为1310.84、1550.78 nm时，使用光谱仪测得的数据分别为1 310.56、1 550.63 nm，两者结果几近一致。

关键词：条纹计数法；光纤耦合器；迈克尔逊光纤干涉仪；时延差；激光波长

中图分类号：TN29        文献标识码：A        开放科学（资源服务）标识码（OSID）：

Laser wavelength measurement method based on 3×3 fiber coupler

ZHANG Xin, LI Pengwei, YUE Yaoli, NONG Dingpeng, SUI Ming, QIN Bo, WANG Zhen

（The 34th Research Institute of CETC, Guilin Guangxi 541004, China）

Abstract: The existing measuring mode of laser wavelength is complex, expensive and inapplicable. So in this paper, a laser wavelength measurement method based on 3×3 fiber coupler is proposed. Accroding to the method, the basic principle of the measurement method is deduced theoretically, and the experimental testing platform of laser wavelength is set up. The fiber delay line is used to change delay difference of the interferometer measuring arm, and the half-period number N of the interference signal fringe corresponding to the delay change is obtained by using field programmable gate array (FPGA). The experimental results show that the laser wavelength measured by this method is 1310.84 nm and 1550.78 nm respectively, and the data measured by spectrograph are  1310.56 nm and 1550.63 nm respectively, and the results are almost consistent.

Key words: fringe counting method, fiber coupler, michelson fiber interferometer, delay difference, laser wavelength

0 引言

激光波长作为激光器重要的参数之一，是光频标研究、光通信、激光光谱、激光稳频、光纤传感等领域重要的测量参数[1-6]。然而，由于环境条件和激光器工作温度和电流波动的影响，激光器波长会发生漂移。因此，激光器波长的实时测量显得尤为重要。

目前，激光器波长商业化测量仪器有波长计和光谱仪，其中光谱仪测量精度高、波长测量范围覆盖广，但价格昂贵，体积较大，使用条件和领域受限；波长计则由于其结构简单、成本相对较低、高精度等特点广泛应用于激光器波长侧量、监控和校准。激光波长测量方法分为2类：衍射测量法和干涉式测量法[7]。衍射测量法主要采用光栅衍射形成的光谱线间隔与波长之间的关系，求取待测激光器的波长。该方法测量简单，测量精度较低，安徽师范大学的汪千凯等人[8]根据该方法使用3台激光器，其中2台作为参考激光器，测量精度仅达到10-4量级。干涉测量法主要有以下3种：斐索干涉法波长测量技术、法布里-珀罗干涉法波长测量技术和迈克尔逊干涉法波长测量技术[9-10]。

斐索干涉法波长测量技术精度最高可以达到10-7量级[11]，最佳测量波段覆盖可见光-近红外，对待测激光模式和线宽要求不高，但该测试系统需标准具，测量时需要对温度等环境因素进行控制，增加了系统复杂度。

法布里-珀罗干涉法波长测量技术可以用于脉冲激光和连续激光波长的测量，测量精度较高，可以达到10-8量级[12]，最佳测量波段覆盖可见光-近红外，但该测量系统结构复杂，研制成本高，F-P干涉仪受温度和气压影响较大，需要将其安装在恒温气密容器中，并且还需要一台稳定的氦氖激光器监测干涉仪的波长漂移。

迈克尔逊干涉法波长测量技术的系统结构简单，测量精度较高，最高可以达到10-11量级[13]，最佳测量波段覆盖可见光-远红外，但该测试系统需要已知波长的参考光源辅助，研制成本高，只能用于测量连续激光波长。

以上激光波长测量方法虽然技术成熟，测量精度高，但是系统复杂，需要波长已知的参考光源，价格昂贵，缺乏普遍适用性。因此，本文提出一种基于3×3光纤耦合器的激光波长测量方法，不仅测量精度满足使用需求，并且结构简单、成本低。

1 理论推导

基于3×3光纤耦合器的迈克尔逊光纤干涉仪，激光波长测量的理论推导光路如图1所示，图中光纤耦合器e端口连接光纤延时线（FDL）的光纤链路为测量臂，d端口对应的光纤链路为参考臂。

图1 基于3×3光纤耦合器的激光波长测量光路图

从待测激光器发出的光通过光纤隔离器（ISO）从耦合器a端口注入光纤中，不考虑偏振态的影响，入射光场退化为一个标量，其表达式为

Er,t=E0eiωt-kr                                                   （1）

其中，E0为光波的振幅，ω为光波角频率（ω=2πf），k为光波在真空中传播时的波数（k=2πλ=ωc），c、λ为真空中的光速、波长，r为光波传播过程中通过的光程（r=nl）。

从式（1）可以得到入射到光纤耦合器a端口的光强为

I0=E∙E*=E02                                                       （2）

由于实际应用中耦合器分光比不均匀，存在插入损耗，而且受到光纤偏振特性的影响，3×3光纤耦合器3路输出信号间相位差偏离理想值（2π3）大约10左右，但不影响上位机对干涉条纹计数，故干涉仪3路输出信号间相位差仍采用理想的2π3。

假定3×3光纤耦合器耦合比均为α，测量臂和参考臂的光纤衰减系数均为β。因为交叉耦合使得参考臂传输光产生2π3的相位延迟，从光纤耦合器e端口和d端口输出光场[14]分别表示为
    Er1,te=E0αβeiωt-kr1                                             （3）

Er2,td=E0αβeiωt-kr2+2π3                                          （4）

迈克尔逊光纤干涉仪反射端接法拉第反射镜（FRM），抵消偏振态（SOP）随机变化导致的信号衰落。假定耦合器互异且无反射，FRM衰减系数为γ，耦合器e端口和d端口输出光经过FRM反射进入耦合器，从b端口输出进入光电探测器（PD1）,此时测量臂传输光交叉耦合产生2π3的相位延迟，因此测量臂和参考臂的光场表示为

Er1,te1=E0α2β2γeiωt-2kr1+2π3                                      （5）

Er2,td1=E0α2β2γeiωt-2kr2+2π3                                      （6）

从耦合器中发出的光产生双光束干涉，PD1接收到的干涉光强度为

I1=Er1,te1+Er2,td1Er1,te1+Er2,td1* =

Ee1Ee1*+Ed1Ed1*+Ee1Ed1*+Ed1Ee1*=

Ie1+Id1+2Ie1Id1cos∆φ=

2E02α2β2γ+2E02α2β2γcos∆φ=

2E02α2β2γ1+cos∆φ                                              （7）

其中，∆φ为相位差，∆φ=2kr1-r2=2knl1-l2=2ωn∆lc=2ω∆τ；∆l为两光纤传输臂长度差，∆l=l1-l2；∆τ为两光纤传输臂时延差，∆τ=n∆lc。

干涉光进入PD2时, 交叉耦合使得参考臂和测量臂传输光均产生2π3的相位延迟，此时测量臂和参考臂的光场表示为

Er1,te2=E0α2β2γeiωt-2kr1+2π3                                      （8）

Er2,td2=E0α2β2γeiωt-2kr2+4π3                                      （9）

同理，PD2接收到的干涉光强度为

I2=2E02α2β2γ1+cos∆φ‘                                            （10）

其中，∆φ’=2ω∆τ+2π3。
    从式（7）、式（10）可知，干涉光强I是两光纤传输臂相位差∆φ的余弦函数，主要由两光纤传输臂时延差∆τ和激光器角频率ω决定。由于该波长测量方法用时较短，激光器角频率ω变化可以忽略不计。因此，干涉光强度I可认为是时延差∆τ的函数，而外界的温度变化和机械振动则是引起干涉臂光纤传输时延差∆τ变化的主要因素。

温度变化由于是一个缓慢的过程，它对干涉臂光纤传输系统的影响主要体现在长期积累，最后反映到传输时延差∆τ的变化上。当光纤的外界温度变化了dT时，时延差∆τ变化用全微分可表示为

d∆τ=1c∆ldn+nd∆l=1c∆l∂n∂TdT+n∂∆l∂TdT                       （11）

式中右边第一项是光纤折射率随温度变化，第二项是两光纤传输臂长度差随温度变化产生的形变。

机械振动恰恰相反，它是一个瞬时发生的过程。当光纤经受的外界压力发生变化dP时，时延差∆τ变化可表示为

d∆τ=1c∆ldn+nd∆l=1c∆l∂n∂PdP+n∂∆l∂PdP                       （12）

式中右边两项分别为光纤折射率和光纤长度随外界压力变化产生的变化。

对于标准单模光纤而言，∆l=1m，光纤折射率和长度随温度、压力变化的时延系数[15]如式（13）~式（15）、式（16）~式（18）所示。

1c∂n∂T=38 fsm⋅℃                                                   （13）

nc∆l∂∆l∂T=2 fsm⋅℃                                                 （14）

d∆τdT=40 fsm⋅℃                                                  （15）

1c∂n∂P=-21.6 fsm⋅MPa                                              （16）

nc∆l∂∆l∂P=68.7 fsm⋅MPa                                            （17）

d∆τdP=47.1 fsm⋅MPa                                              （18）

由于两光纤传输臂∆l=1m，实验环境温度波动小于0.2℃，外界环境对干涉臂引入时延误差∆τ约8fs（可以忽略不计），可认为FPGA采集的干涉条纹半周期数N只与驱动光纤延时线有关。时延误差∆τ变化1/4f，干涉信号条纹正向移动半个周期，FPGA采集条纹计数+1，反向移动则－1。因此，干涉信号条纹半周期数N与时延差∆τ可表示为

N=4cλ∆τ                                                           （19）

从而求得激光器波长为

λ=4cN∆τ                                                           （20）

2 实验及结果分析

本文搭建了基于非平衡光纤干涉仪干涉信号条纹计数采集测试系统，测试系统如图2所示。待测激光器输出光经过光隔离器（OI）进入3×3光纤耦合器制作的迈克逊干涉仪，耦合器无连接端（NC）熔接光纤陶瓷芯处理，防止菲涅尔反射影响干涉信号的波形，干涉仪输出端经过PD探测端光电转换成电信号，经模/数转换器（ADC）后输入FPGA，根据条纹计数法原理，FPGA采集得到干涉信号条纹计数值N（IFC）。

图2 实验测试系统

待测激光器选择1 310 nm波段和1 550 nm波段。为减少实验结果误差，实验通过PC串口软件设置FDL的∆τ为10、20、30、40、50、60、70、80、90、100 ps，分别记录干涉信号条纹半周期数N。从式（19）可知，待测激光波长由干涉信号条纹半周期数N和时延差∆τ决定，考虑到测试时间较短，可认为激光器波长波动变化不大，故采用origin软件线性拟合得到直线斜率，求得待测激光波长如图3、图4所示。

图3  1 310 nm波段待测激光器波长拟合结果

图4  1 550 nm波段待测激光器波长拟合结果

从图3、图4可知，干涉信号条纹计数随时延差变化呈线性关系，这与前面理论推导保持一致。其中，1 310 nm波段线性拟合斜率为914.81 ps-1，求得待测激光器波长为1 310.84 nm；1 550 nm波段线性拟合斜率为773.27 ps-1，求得待测激光器波长为1 550.78 nm。利用光谱仪测量待测激光器波长，测得1 310、1 550 nm波段激光器的波长分别为1 310.56、1 550.63 nm，这与系统测量求解数据基本吻合，验证了该波长测量方法有效。

本方法激光波长测量是在干涉仪传输臂光程差（时延差）变化已知的情况下，通过FPGA计数待测激光干涉条纹数量的方式实现的。系统测量误差主要来源三方面：1）测试环境温度波动引入干涉条纹计数约±8个误差；2）光程差变化一定时，激光干涉条纹会存在整数倍或非整数倍半周期干涉条纹数量，条纹计数法只计整数倍干涉条纹数量，小数部分也取整计数，该测试方法存在计数±1个误差；3）光纤延时线设置时延变化量本身也存在误差，测试中采用光矢量分析仪标定，进一步降低系统误差，系统测量不确定度达到约10-4。

3 结束语

本文采用条纹计数法测量光纤传输臂时延差，提出了一种基于3×3光纤耦合器的激光波长测量方法，并搭建了测试环境，对1 310、1 550 nm波段激光器进行了测量，测量结果与光谱仪测试数据相吻合。本方法的优点是结构简单、成本低，满足对波长精度要求不高的使用，还可以用于激光频率漂移、光纤传输时延变化量和光纤传感的测量，具有很好的应用前景。

参考文献：

[1] 罗威，董文锋，杨华兵，等．高功率激光器发展趋势[J]．激光与红外, 2013，43（８）：845-852．

[2] OELKER E, HUTSONL R B, KENNEDY C J, et al. Demonstration of 4.8×10−17 stability at 1 s for two independent optical clocks[J]. Nature Photonics, 2019，13（10）：714-719．

[3] 杨洋，刘兵，赵勇，等．DWDM 技术在新型波长解调方法中的应用[J]．红外与激光工程，2016，45（8）：94-100．

[4] LI P, LI Y, FENG G, et al. Effect of external magnetic field on the shift of resonant frequency in photoassociation of ultracold Cs atoms [J]. Chinese Physics B，2019，28（1）：367-371.

[5] 张超超，王建波，殷聪，等．基于光学锁相环的高稳定度激光稳频方法研究[J]．计量学报，2022，43（9）：1154-1160.

[6] 王宇，孙德龙，杨佳沛，等．基于多频相位生成载波的光纤振动传感技术研究[J]．传感技术学报，2023，36（3）：367-372.

[7] 许巧平. 基于声光衍射测激光波长的一种新方法[J]．物理测试，2022，40（5）：28-31.

[8] WANG Q. Measuring light wavelength with plane transmission grating within wide spectral range[J]. Optik - International Journal for Light and Electron Optics，2015，126（22）：3475-3476.

[9] 沈新荣，贾宏志，杨曦靓，等．基于SIPM的旋光色散波长测量方法[J]．光学仪器，2018， 40（3）：17-21.

[10] 刘若男，王建波，殷聪，等．便携式633 nm激光波长评价系统研究[J]．光学技术，2022，48（5）：523-530.

[11] 于占海，许凤明，陈方．单片机控制的 Fizeau 激光数字波长计[J]．光学精密工程，1999，7（2）：97-100.

[12] MULLIGAN J F. Who were fabry and perot[J]. American Journal of physics，1998，66（9）：797-802.

[13] MANDAL P, MUKHERJEE M. A wavemeter for precision application[J]. Indian Journal Physics，2010，84（8）：1095-1100.

[14] PIETZSCH J. Scattering matrix analysis of 3 x 3 fiber couplers[J]. Journal of Lightwave Technology，1989，7（2）：303-307.

[15] HARTOG A H, CONDUIT A J, PAYNE D N. Variation of pulse delay with stress and temperature in jacketed and unjacketed optical fibres. Optical and Quantum Electronics，1979，11（3）：265-273.

收稿日期：2023-05-08。

作者简介：张昕（1983—），男，硕士，高级工程师，中国电子科技集团公司第三十四研究所集团专家，主要从事光电子技术和光通信研发工作，主持和完成家级项目10项，获省部级奖一项，荣获全国工人先锋号团队带头人称号。