光缆结构对相位敏感光时域反射仪传感性能的影响

桂婕，沙洲，封皓*，芮小博

（天津大学 精密仪器与光电子工程学院，精密测试技术及仪器全国重点实验室，天津 300072）

摘要：光缆是相位敏感光时域反射仪的传感元件，为探究光缆结构对系统传感性能的影响，以GFRP单芯光缆、螺旋铠装光缆、钢丝铠装光缆和层绞复合光缆等四种典型结构光缆为研究对象，分析了应变在光缆各层结构间的传递过程。通过数值仿真和振动实验，研究了不同光缆的振动响应特性随频率、幅值的变化趋势。结果表明，层绞复合光缆紧套光纤对振动信号的频率响应和幅值响应均表现出良好的传感性能，钢丝铠装光缆与GFRP单芯光缆对高频信号不敏感。研究结果可为工程应用中传感光缆的选型提供参考。

关键词：光缆结构；相位敏感光时域反射仪；光纤传感；振动

中图分类号：TH744    文献标识码: A

Effect of Optical Cable Structure on sensing performance of Phase-sensitive Optical Time Domain reflectometer

Gui Jie, Sha Zhou, Feng Hao*, Rui Xiaobo

（State Key Laboratory of Precision Measuring Technology and Instruments, School of Precision Instrument and Opto - Electronics Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China）

Abstract: Optical cable is the sensing part of phase-sensitive optical time domain reflectometer. In order to explore the effect of optical cable structure on the sensing performance of the system, four typical optical cables with GFRP single core optical cable, spiral armored optical cable, steel wire armored optical cable, and layer twisted composite optical cable were taken as research objects, and the strain transfer process between the fiber layers was analyzed. Through numerical simulation and vibration experiment, the variation trend of vibration response characteristics of different optical cables with frequency and amplitude were studied. The results show that the frequency response and amplitude response of the layer twisted composite optical cable tightly sheathed fiber to the vibration signal show good sensing performance, and the steel wire armored optical cable and GFRP single core optical cable are not sensitive to high-frequency signal. The research results can provide a reference for selecting optical cables in engineering applications.

Key words: optical cable structure; phase-sensitive optical time domain reflectometer; optical fiber sensing; vibration

0引言

相位敏感光时域反射仪(Φ-OTDR)是一种典型的分布式光纤振动传感技术,其利用光纤中的后向瑞利散射相位变化来实现对外部扰动信号的监测,被广泛应用于长距离多点振动监测定位领域[1]。

针对影响Φ-OTDR传感性能因素的研究，现有工作大多集中在脉冲宽度和重复频率[2]、光纤均匀性[3]、相干衰落[4]、光源稳定性[5]以及解调算法[6]等方面，然而，有关光缆结构对其传感性能影响的研究却较为匮乏。经文献调研发现，目前许多关于Φ-OTDR的研究工作是在实验室环境中开展，通常使用裸露光纤。但在实际工程应用中，为了保障系统具有更长的使用寿命，避免光纤遭受外部环境的破坏，必须使用光缆来构建系统。此外，光缆的结构特性对Φ-OTDR的传感性能具有显著影响。具体地，光缆的材料组成、几何尺寸、制造工艺以及成缆方式等均会影响系统对外界扰动信号的响应，进而影响Φ-OTDR的探测距离[7]、空间分辨率[8]、信噪比以及频率响应范围[9]等关键性能指标。

在设计和部署Φ-OTDR系统时，理解并选用合适的光缆结构对于确保系统达到预期的传感性能至关重要。本文基于Φ-OTDR系统，将不同类型的光缆接入该系统，研究了四种具有典型结构的光缆对系统传感性能的影响。为量化评估结果，实验采用了可重复的激励方式，分析了系统灵敏度、信噪比随振源频率和强度变化的特性，对比了不同光缆结构组合在相同振动激励下的响应差异。研究结果可以为实际工程中Φ-OTDR系统的光缆选择提供一定的参考作用。

1  传感原理

1.1Φ-OTDR系统传感原理

研究采用相干型Φ-OTDR系统结构，如图1所示。激光从光源发出后经分光比为10:90的耦合器1分为本振光（占比10%）和探测光（占比90%），声光调制器（AOM）将探测光转变为脉冲光并引入一个频移，脉冲光被脉冲放大器（EDFA）放大后经环形器（CIR）进入传感光纤。传感光纤中返回的后向瑞利散射光携带了外界信息，该散射光再经环形器进入分光比50:50的光耦合器2与本振光叠加产生拍频信号，平衡探测器（BPD）将光信号转为电信号，最后经数据采集卡（DAC）传送至上位机。BPD输出的电信号[10]可表示为

图1 相干型Φ-OTDR系统结构图

it=2γESELcos⁡(∆ωt+∆φ)         （1）

式中： γ为光/电变换的比例常数，ES、EL分别为本振光和后向瑞利散射光的振幅，∆ω为声光调制器向探测光引入的频移量，∆φ是外界扰动信号作用在传感光纤上时引起的其内部光的相位变化量，携带了外界扰动信号的信息，有∆ω=ωS-ωL，∆φ=φS-φL，ωS、ωL分别为后向瑞利散射光和本振光的频率，φS、φL分别为后向瑞利散射光和本振光的相位。

1.2 信号解调算法

使用数据采集卡对式（1）中的i(t)进行采集，得到数字信号S(n)，有

Sn∝2γESnELncos∆ωnn+∆φn，n=1,2,3,4,⋯,N，  （2）

式中： ∆ωn是数字角频率，设数据采集卡的采样率为fDAQ，则有∆ωn=∆ωfDAQ； ∆φn是∆φ对应的相位；N是数据采集卡的采样点数。数字信号S(n)进行数字正交解调，算法流程如图2所示。将S(n)分别与同频正交信号sin⁡(∆ωnn)、cos⁡(∆ωnn)相乘，使用低通滤波去除和频信号， 可得到信号的幅值和相位

ES(n)EL(n)∝I2+Q2        （3）

∆φn=arctanIQ+2kπ，k∈Z        （4）

式中，I、Q分别为S(n)与同频正交信号相乘后经低通滤波所得的同相分量与正交分量[18]。

图2 数字正交解调算法

2  光缆结构

2.1光缆结构对信号传递的影响

外界信号并非直接作用于光纤，而是经由光缆的多层构件传递至光纤，2种典型光缆结构图如图3所示。光缆通常由外护套、加强件、缓冲层和光纤4个部分组成。其中，外护套作为光缆的最外层，可防止外部环境对光缆造成直接损伤，并借助其自身的弹性和厚度来缓解瞬时冲击力；加强件是光缆的骨架，当光缆受到弯曲或压缩时起到主要的支撑作用，依靠自身的弹性和刚性吸收并分散外力，从而保护内部光纤；缓冲层则能够吸收部分机械变形，将外界压力均匀分散至光缆内部，防止光纤承受过大的集中应力。由此可见，实际到达光纤的信号是经各构件调制后的信号，而非原始的外界信号。

（a）铠装光缆                                   （b）层绞式光缆

图3 光缆结构图

外界信号传递至光纤的过程中，光缆结构对该信号的影响可使用一种应变传递模型解释[15]，多层光缆结构图如图4所示。具有多层结构（后文简称为包层）的光缆粘附在被监测物体上，将被监测物体发生的应变εoriginal作为原始外界信号，设εoriginal使光纤发生的应变为εfiber，则光缆受外界信号作用的区域处有εfiber=αεoriginal。α是应变传递率，定义如下：

α=1-sinh⁡kL2kL2cosh⁡kL2，    （4）

k2=2rg2Egi=2n1Gilnriri-1+1G1lnr1rg,   （5）

式中：L是受到外界信号作用的光纤长度，k是应变滞后参数。式（5）中，光缆包层从光纤起向外编号（图4），与光纤直接接触的是第1层，最外是第n层， i=1, 2, ⋯, n。ri、Gi分别是第i层包层的外半径和剪切模量， rg、Eg分别是光纤的半径和杨氏模量。由此可知，光纤所感知的信号是经各包层厚度与弹性模量调制后的结果。

图4 多层光缆结构图

上述应变传递模型的成立需要3个假设条件：1）模型中的所有材料都保持弹性，只有光缆最外层材料承受信号并均匀应变，光纤和中间包层不直接承受任何外部载荷；2）光纤各部位力学性能相同；3）各层界面之间应变连续，所有界面之间的结合是完美的，不存在脱粘现象。

2.2  4种典型光缆的结构特征

光缆的常用构件包括光纤油膏、钢丝、钢管、芳纶、聚乙烯（Polyethylene，简称PE）包层等。这些构件具有不同的力学特性，会对振动信号产生吸收或衰减作用，从而导致光纤所监测到的信号与原始外界信号之间存在相位、幅值等差异。

为探究这种差异对不同光缆传感性能的影响，本文选取4种结构常见的光缆，分别为玻璃纤维增强塑料（GFRP）单芯光缆、螺旋铠装光缆、钢丝铠装光缆和层绞式复合光缆[16-17]。GFRP单芯光缆的结构如图5所示，其内部仅含一根单模光纤，外护套采用GFRP材料。GFRP即玻璃纤维增强塑料，杨氏模量通常为20~80 GPa，具有质量轻、强度高、耐腐蚀等特点。该光缆结构简单，硬度高、抗拉强度大，且应变线性拟合度良好。由于外界信号穿过GFRP包层后即可直接作用于光纤，不会受到过多中间构件的影响，因此GFRP单芯光缆是一种具有代表性的单芯光缆。

图5 GFRP单芯光缆

螺旋铠装光缆属于中心束管式光缆，其内部结构复杂，包含多种构件，因此外界信号在作用于光纤之前会受到多重干扰。本文选用的螺旋铠装光缆结构如图6所示，其外壳为具备防水、防腐蚀功能的PE护套，内部设有不锈钢编织网和螺旋钢管以增强光缆的机械强度，编织网与钢管之间还包覆一层芳纶，进一步提升了光缆的抗压性与抗拉性。螺旋钢管内封装有2根PE紧套单模光纤。

图6 螺旋铠装光缆

钢丝铠装光缆同样属于中心束管式光缆，其结构如图7所示。最外层为PE护套，内部设有一层不锈钢丝绞合层作为铠装。钢丝层下方为1根聚四氟乙烯（PTFE）管，管内填充油膏，4根单模裸光纤置于油膏之中。油膏的作用在于填充光纤间的空隙，能够有效减轻外力挤压光纤时造成的变形和损伤，从而提升光缆的整体耐压能力。

图7钢丝铠装光缆

层绞式复合光缆与前3种光缆的结构不同，其中心位置并非光纤，而是加强件，多根装有光纤束的套管围绕加强件分布。这种结构导致光缆内部构件数量较多，光纤位置不对称，使得应力分布与应变传递更加复杂。本文选用的层绞式复合光缆如图8所示。最外层为PE护套，其内包覆一层芳纶；芳纶下方设有2根紧套单模光纤和2根注油PTFE管，每根PTFE管中均有2根单模光纤。光缆中心为加强件，由1根GFRP和2束芳纶组成，外部包裹黑色PE护套，以提升光缆的强度和抗拉性。所有光纤均围绕中心加强件排列分布。

图8 层绞式复合光缆

3光缆应变仿真分析

光缆的结构特性直接影响光纤的应变响应，进而决定∆φ的变化。为探究不同结构光缆的内部应变情况，本文基于上述4种光缆构建仿真模型，分析在外界信号作用下时各光缆截面的应力分布，以及光缆中光纤的应变。采用COMSOL软件中的固体力学模块进行仿真建模。为保证模型收敛、降低求解难度并减少计算时间，在保留各光缆结构特征的前提下对模型进行了适当简化。仿真中，在光缆表面的某一区域施加具有指定振幅和频率的位移作为外界振动信号，使光缆产生形变，由此得到各光缆截面的应力分布，如图9所示。

（a）GFRP单芯光缆                     （b）层绞复合光缆

（c） 螺旋铠装光缆                     （d）钢丝铠装光缆

图9 光缆截面应力分布图

图10展示了在振动信号振幅为0.1mm时，频率从20Hz增大到300Hz过程中，4种光缆光纤应变峰值的变化曲线。可以看出，随着频率的增加，各光缆的光纤应变均未出现明显变化，数值保持稳定。仅在细节上观察到极微小的下降趋势，且该现象在4种光缆中普遍存在（图10中仅以GFRP光缆为例示意）。

图11展示了在100Hz振动信号作用下，振幅从0.1mm增大至1mm过程中4种光缆光纤应变峰值的变化曲线。可以看出，各光缆的光纤应变均随振幅增大而增大，且呈现出良好的线性关系。在相同振幅下，不同光缆的应变响应存在显著差异：螺旋铠装光缆的光纤应变最大，GFRP单芯光缆次之，层绞复合光缆和钢丝铠装光缆的光纤应变相对较小。仿真计算得到的应变传递率分别为：螺旋铠装61.18%、GFRP 33.87%、层绞复合23.29%、钢丝铠装15.71%，与曲线所反映的应变大小顺序一致。

图10 应变-频率曲线

图11 应变-振幅曲线

4实验结果与分析

4.1实验装置

实验装置如图12所示。实验采用实验室自制的Φ-OTDR模块，其内部集成了图1所示的系统器件，模块外部接入待测光缆。光源为波长1550 nm的窄线宽单频光纤激光器，其输出光谱线宽小于3 kHz，具有超低的频率噪声和强度噪声，边模抑制比大于55 dB，波长稳定性在-10~10 pm之间。信号发生器输出的电信号经功率放大器放大后驱动模态激振器，使其产生频率与输入信号相同、振幅与电压成正比的周期振动。激振器的振动部件上安装有一根铁质横杆，4种长度为1 m的待测光缆平行固定于横杆上。为实现在同一系统中对多根光缆的同时监测并区分各段光缆的信号，各光缆中的光纤之间使用250 m的普通单模光纤串联。上位机负责控制实验模块并进行信号解调。

图12 实验装置实物图

4.2光缆结构对系统频率响应的影响

实验中，信号发生器输出正弦信号驱动激振器产生稳定的机械振动。在振幅固定的条件下，频率从20 ~200 Hz以20 Hz为间隔逐次变化，每个频率点采集一组数据。由于层绞复合光缆中包含2种不同包覆形式的光纤（PE材料紧套和光纤油膏包裹），因此实验共采集5根光纤的数据。为便于叙述并突出光缆结构特征，后文提及这5根光纤时均使用其英文名称首字母缩写，如表1所示。图13展示了在频率变化过程中，5根光纤对振动信号响应的信噪比（SNR）。可以看出，各光纤的SNR与频率之间未呈现明显的数学关系，数值整体保持平稳，在一定范围内波动，且随频率增大表现出轻微的下降趋势，这与仿真结果相符。对比不同光纤的响应可知：层绞紧套和层绞注油的SNR处于较高水平；螺旋铠装紧套的SNR略低于前两者；钢丝铠装注油和GFRP的SNR整体偏低，且随频率增大下降趋势更为明显。

表4-2 光缆光纤名称缩写

| 序号 | 光缆光纤 | 名称缩写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 层绞式复合缆紧套光纤 | 层绞紧套 |
| 2 | 层绞式复合缆注油光纤 | 层绞注油 |
| 3 | 螺旋铠装光缆紧套光纤 | 螺旋铠装紧套 |
| 4 | 钢丝铠装光缆注油光纤 | 钢丝铠装注油 |
| 5 | GFRP单芯光缆 | GFRP |

图13 光缆的频率响应信噪比

钢丝铠装光缆信噪比偏低的原因可归结为2点：其一，紧密的钢丝层质地坚硬，使光缆整体形变困难，仿真结果也印证了这一点；其二，内部光纤被具有阻尼特性的油膏包裹，导致信号能量耗散、振幅衰减[19]。因此，相同振动条件下，该光缆的应变传递率较低，光纤形变量较小，SNR随之偏低。

GFRP的实验结果与仿真结果存在差异。仿真中，GFRP的形变量相对于其它光缆处于较高水平；但在实验中，其SNR却明显偏低。这一差异主要与光缆和铁质横杆间的机械耦合有关。Thomas Reinsch等[20]的研究表明，光缆与周围介质的耦合质量取决于接触点数与接触表面积——接触点数越多、接触表面积越大，耦合质量越高。GFRP单芯光缆相比其它3种光缆，质量更轻、直径更细，其与铁质横杆的接触点数与接触面积远小于其他光缆，因此耦合效果较差，导致SNR偏低。而仿真模型基于理想状态，未考虑耦合不佳的问题，因此仿真结果与实际实验之间存在差异。

实验过程中发现，当激励信号频率高于100 Hz时，钢丝铠装注油和GFRP的传感性能呈现显著不稳定性，响应信号质量时好时坏。在信号质量较差的情况下，时空图中难以观察到相应的信号图像，如图14所示（频率200 Hz）。图中绿色条纹是各光缆光纤的传感信号，从左至右依次为：层绞紧套、层绞注油、钢丝铠装注油、螺旋铠装紧套、GFRP。由于钢丝铠装注油和GFRP的SNR过低，图中对应的信号图像缺失，此时二者的SNR低至5~9 dB。同时，其平均振幅-空间波形图（图15）中也无法观察到明显的扰动波形。与之相反，层绞紧套、层绞注油和螺旋铠装紧套在高频区的响应信号质量仍然良好，表现出更为稳定的传感性能。

据此可知，在Φ-OTDR系统中，钢丝铠装注油和GFRP仅适用于100 Hz以下低频振动信号的监测。从另一角度而言，这2种光缆对高频信号不敏感，因此可一定程度上隔离高频噪声的干扰，适用于存在高频噪声环境中的低频信号监测。相比之下，层绞紧套、层绞注油和螺旋铠装紧套3种光缆在高频信号下仍能保持较高的SNR，传感性能更为稳定。

图14 振动信号200Hz时5根光纤的时空图

图15 振动信号200Hz时的平均振幅-空间波形图

4.3光缆结构对系统幅值响应的影响

在幅值响应实验中，信号发生器输出正弦信号驱动激振器产生频率恒定为20 Hz的机械振动。由于激振器输出信号的峰峰值与信号发生器输入电压的峰峰值呈线性正相关，因此设置信号发生器输出电压峰峰值从0.5~2 V以0.5 V为步长变化，逐点采集数据。各光缆光纤在20 Hz下的信号强度如图16所示。可以看出，仅层绞紧套所测得的信号强度随外界扰动信号振幅增大而显著增大，呈现出良好的正相关性。而其它光缆光纤的信号强度随振幅变化无明显规律，响应曲线趋于平缓，表明这些光缆对振幅变化的敏感性较低。因此，层绞紧套在对外界信号振幅变化的监测中表现出显著优势。

图16  光缆的幅值响应SNR

5  结束语

本文探究了光缆结构对Φ-OTDR系统性能的影响，阐述了振动信号的调制原理与解调方法，引入应变传递理论模型，并选取4种典型结构光缆（5种包覆方式），通过仿真与实验研究了其频率和幅值响应特性。研究结果表明：

1）频率响应方面：层绞紧套、层绞注油、螺旋铠装紧套的信噪比在全频段均处于较高水平且数值相近，随频率增加未见显著变化，传感性能稳定，适用于关注目标信号频率的监测场景；而钢丝铠装注油和GFRP的信噪比随频率增大而下降，适用于100 Hz以下的低频信号监测，具备一定的高频滤波功能。

2）幅值响应方面：仅层绞紧套的信号强度与振动振幅呈显著正相关，表现出良好的线性关系；其余光缆的信号强度随振幅变化无明显规律。

综上所述，层绞紧套在频率响应和幅值响应方面均表现出优异的传感性能，具有最高的灵敏度与最佳的线性度。本文研究结果可为Φ-OTDR传感系统的光缆选型提供理论依据与实验参考。

参考文献：

[1] 张昕，申雅峰，薛景峰. 基于瑞利散射的分布式光纤传感器的研究现状[J]. 光学仪器，2015，37（2）：184-188.

[2] 尹康. 基于FPGA的相位敏感光时域反射仪性能优化研究[D]. 山西：太原理工大学，2023.

[3] 周锦喆. 基于相位调制光频梳的Φ-OTDR系统传感性能研究[D]. 哈尔滨：哈尔滨理工大学，2023.

[4] Zabihi M, Chen Y, Zhou T, et al. Continuous fading suppression method for Φ-OTDR systems using optimum tracking over multiple probe frequencies[J]. Journal of Lightwave Technology, 2019, 37（14）：3602-3610.

[5] 李勤，张春熹，李立京，等. 激光器频率漂移对相位敏感光时域反射计扰动定位精度的影响[J]. 中国激光，2014，41（3）：116-123.

[6] 黄闽南，范佳铭，王一山，等. 基于时域曲线相关性鉴别的分布式光纤扰动定位算法研究[J]. 仪表技术与传感器，2024，（2）：93-97，103.

[7] Shang Y, Wang C, Ni J S, et al. Discussion on the sensitivity of optical cables based on distributed acoustic sensing[J]. Optical Review, 2019, 26（6）: 659-663.

[8] Spikes K T, Tisato N, Hess T E, et al. Comparison of geophone and surface-deployed distributed acoustic sensing seismic data[J]. Geophysics, 2019, 84（2）: A25-A29.

[9] Xiao C, Long J, Jiang L, et al. Review of sensitivity-enhanced optical fiber and cable used in distributed acoustic fiber sensing[C]//2022 Asia Communications and Photonics Conference （ACP）, November 5-8, 2022,  Shenzhen, China. Piscataway: IEEE, 2022: 359-363.

[10] 苑宏宇，相位敏感光时域反射仪的性能提升技术研究[D]. 太原：太原理工大学，2021.

[11] Butter C D, Hocker G B. Fiber optics strain gauge[J]. Applied Optics, 1978, 17（18）: 2867-2869.

[12] 马国旗，曹丹平，尹教建，等．分布式声传感井中地震信号检测数值模拟方法[J]．石油地球物理勘探，2020，55（2）：311-320.

[13] 彭飞．相位敏感型光时域反射仪及其应用研究[D]．成都：电子科技大学，2015.

[14] 陈纲，廖理几，郝伟．晶体物理学基础[M]．2版．北京：科学出版社，2007：333-336+471-474.

[15] Li D S, Li H N, Ren L, et al. Strain transferring analysis of fiber Bragg grating sensors[J]. Optical Engineering, 2006, 45（2）: 024402.

[16] 张旭苹，张益昕，王亮，等. 分布式光纤传感技术研究和应用的现状及未来[J]. 光学学报，2024，44（1）：11-73.

[17] 黄晓炜，陈坚. 光缆结构与压扁冲击性能初探[J]. 现代传输，2019，（6）：74-76.

[18] 孙文达，郑晶，孙远. 基于相位敏感光时域反射计的语音与脚步振动信号监测系统研究[J]. 激光与光电子学进展，2023，60（23）：109-115.

[19] Xiao Z L, Jing X J, Cheng L. The transmissibility of vibration isolators with cubic nonlinear damping under both force and base excitations[J]. Journal of Sound and Vibration 2013, 332（5）: 1335-1354.

[20] Reinsch T, Thurley T, Jousset P. On the mechanical coupling of a fiber optic cable used for distributed acoustic/vibration sensing applications-a theoretical consideration[J]. Measurement Science and Technology, 2017, 28（12）: 127003-127003.

收稿日期：2025-01-18。

基金项目：天津市计量科技项目（2024TJMT010）、国家重点研发计划（2022YFC3203802）资助。

作者简介：桂婕（1999—），女，硕士研究生。就读于天津大学精密仪器与光电子工程学院测控技术与仪器专业，主要研究方向为分布式光纤传感。

*通信作者：封皓（1983—），男，博士，教授，主要研究方向为光纤传感技术、管道泄漏检测等。