基于改进包络提取算法的单模光纤PMD干涉测量研究

王  昊1，涂建坤2*，依晓春3，郭汉明1

（1.上海理工大学光电信息与计算机工程学院，上海 200093；

2.上海电缆研究所有限公司，上海  200093；

3.上海赛克力光电技术有限责任公司，上海  200093）

摘要：为了提高光纤链路中偏振模色散（PMD）测试结果的重复性与准确性，设计了一套基于迈克耳逊干涉结构的检测设备，并在信号处理环节引入一种结合希尔伯特变换与移动平均滤波的改进包络提取算法，有效抑制了信号波动对群时延差计算的影响。实验结果表明：该改进算法将测量结果的标准偏差降低至0.003 41 ps以内，相较于未处理原始信号降低了约68.3%；与国外先进仪器FTB-5500的对比测试显示，该系统在不同类型光纤上的测量结果高度一致。

关键词：单模光纤；偏振模色散；包络提取；干涉法；群时延差

中图分类号：TN 818          文献标志码：B

Research on Polarization Mode Dispersion Measurement

Techniques for Single-Mode Fibers Based on

Interferometric Methods

WANG Hao1，TU Jiankun2*，YI Xiaochun3，Guo Hanming1

（1.School of Optical-Electrical and Computer Engineering, University of Shanghai for

Science and Technology, Shanghai 200093, China；

2.Shanghai Electric Cable Research Institute Co.,Ltd,Shanghai 200093, China；

3.Shanghai SECRI Optics and Electronics Technology Co.,Ltd, Shanghai 200093, China）

Abstract: To enhance the repeatability and accuracy of Polarization Mode Dispersion (PMD) measurements in optical fiber links, a detection system based on a Michelson interferometer configuration was designed. Furthermore, an improved envelope extraction algorithm—combining the Hilbert transform with moving average filtering—was introduced into the signal processing stage, effectively mitigating the impact of signal fluctuations on the calculation of Differential Group Delay (DGD). Experimental results demonstrate that this improved algorithm reduces the standard deviation of the measurement results to within 0.00341 ps—a reduction of approximately 68.3% compared to the unprocessed raw signals. Comparative testing against the FTB-5500, an advanced instrument from a leading international manufacturer, revealed a high degree of consistency in the measurement results obtained by this system across various types of optical fibers.

Key words: Single-mode fiber; polarization mode dispersion; envelope extraction; interferometry; group delay difference

0 引言

目前，偏振模色散（PMD）的测量方法主要分为时域法与频域法两大类。时域法（如低相干干涉法、脉冲延迟法）虽然结构简单，适用于多种场景测试，但受限于回波偏振态稳定性，测量精度往往不及干涉法。相比之下，频域法（如斯托克斯参数法、琼斯矩阵特征值法）虽然测量精度较高，但设备复杂且易受噪声干扰。针对上述问题，研究者们在信号处理算法上进行了诸多改进：在频域方面，研究者曾尝试利用经验模态分解（EMD）降噪或引入深度学习建模干涉谱，亦有学者基于光谱周期性特征估算PMD，但这些方法普遍存在设备体积大、现场适应性差等弊端；在时域方面，尽管偏振光时域反射（P-OTDR）技术受到关注，通过引入双偏振器结构或借助多波长激光源来优化性能，但仍难以摆脱系统构造复杂性和测量精度不足的双重束缚。

基于上述背景，干涉法因其结构紧凑、易于集成的优势逐渐受到青睐。为了克服现有技术在现场化测试中的局限，本文基于全光纤迈克耳逊干涉结构，提出一种改进的包络提取算法，旨在实现对单模光纤PMD的快速高精度测量。

1 硬件设计

为实现对单模光纤偏振模色散（PMD）的高效、准确测量，本文搭建了一套基于迈克耳孙干涉仪结构的时域干涉测量系统。系统整体设计分为光路部分与电路部分：光路设计主要负责低相干宽带光源的发射、光信号的分束与干涉，以及干涉信号的有效采集，为信号分析提供基础数据支持；电路设计则围绕信号的高精度采集、处理与控制，确保测量过程的稳定性与自动化。

1.1 光路设计

干涉法实验装置如图1所示。宽带光源通过一个偏振器后，光的两个偏振态将沿测试光纤中的两个相互垂直的偏振主态分解；经过被测件的输出光再通过一个检偏器，以保证干涉仪输出条纹的清晰度；随后，光束进入迈克耳孙干涉仪，被分为两束：一束经固定反射镜反射，另一束则通过可调反射镜反射。

图1 干涉法实验装置图

当两束光在传播路径上所经历的距离完全一致时，其传播时间相同，此时源于快轴与快轴、慢轴与慢轴之间的相干叠加将产生最强干涉，出现中央条纹。设每束光中快慢轴的相对群时延为 Δτ，移动反射镜引入的附加时延为 Δt。当可移动反射镜 M1 位置改变时，该束光的传播将产生额外延迟；随着 M1 继续移动，当 Δt 恰等于 Δτ 时，一束光中的快轴将与另一束光中的慢轴满足干涉条件，形成次级干涉峰，位于主峰的一侧；反之，在另一侧同样形成次级峰。最终形成的干涉信号通过放大采集系统转换为电信号，从而在计算机中得到时域干涉谱，干涉谱数据通过后续算法确定 PMD 值。

1.2 电路设计

系统的电路结构如图2所示。工控机通过串口控制各个功能模块协同工作：宽带光源驱动单元集成了恒流与温控功能，保障光源输出的稳定性；电机驱动模块依托高精度定位，实现机械运动的精准控制；光电转换部分采用微弱光信号采集电路，能够有效提升系统对微弱信号的感知能力；放大电路设计重点考虑了低噪声和高增益特性，以确保信号在后续处理环节中具备较高的信噪比；最后，信号采集模块不仅实现了大动态范围信号的实时同步采集，还保证了高精度数据的获取，为系统整体性能提供了有力支撑。

图2  系统电路结构

2 改进算法

2.1 改进算法原理与流程图

在干涉法测量光纤 PMD 的过程中，采用传统包络提取去噪算法（下文简称“包络算法”）进行处理时，原始干涉信号通常会受到系统噪声、基线漂移和高频扰动等因素的影响，导致信号包络存在明显抖动。这种抖动会直接影响主态群时延差（DGD）等参数的提取精度。因此，本文提出一种改进的包络提取去噪算法（下文简称“改进算法”）。该改进算法采用希尔伯特变换，并结合特定窗口的移动平均滤波方法，对原始干涉信号进行包络提取与去噪处理。改进算法流程图如图3所示。

图3 改进算法流程图

图3给出了改进算法的整体处理框架，该方法首先对原始干涉信号进行有效区间截取、延迟坐标转换、异常数据判别及底噪抑制，以改善包络提取前的信号质量；随后结合希尔伯特变换与移动平均处理获得归一化包络，用于后续峰形判别。根据主峰与旁峰的相对强度及分离情况，算法进一步选择不同的参数提取路径：当三峰结构清晰且旁峰较强时，采用弱模耦合模型进行PMD计算；当旁峰减弱或难以清晰分辨时，采用强模耦合模型，通过互相关包络区域及其统计特征进行表征；当旁峰完全不可见且包络整体接近高斯分布时，则在强模耦合基础上引入高斯拟合，以提高参数提取的稳定性。该流程能够适应不同耦合状态下的信号特征，为PMD测量结果的准确提取提供方法支撑。

2.2 两种算法去噪结果对比

本文对比了传统包络提取去噪算法与改进算法的去噪效果，结果如图4所示。可以看出，直接采用原始信号（未采用任何算法处理）提取 PMD 时，曲线波动明显，10 次测试结果的标准偏差为 0.010 75 ps；采用传统包络提取去噪算法后，曲线整体趋于平滑，标准偏差降低至 0.006 24 ps；采用改进算法处理后，曲线波动幅度显著收敛，标准偏差进一步降低至 0.003 41 ps，信号的稳定性和可重复性得到有效提升。与直接使用原始信号相比，采用包络提取算法后标准偏差降低约 68.3%。结果直观显示出改进算法在抑制 PMD 提取结果抖动方面的有效性，该算法显著提升了系统测量的可靠性和抗干扰能力。

图4 包络提取去噪结果对比图

3 实验验证

为验证本文所提出干涉法测量 PMD 的准确性与稳定性，分别选取以下样品进行多次重复性测试：弱模耦合、标定值为 0.2 ps 的光纤；强模耦合的 25 km 和 50 km 单模光纤；以及标定 PMD 为 0.4 ps 的器件。每组样品均独立完成至少 6 次 PMD 测量，并将结果与国外 PMD 测试仪器——EXFO FTB-5500 平台的测试数据进行对比分析。实验对比表汇总了各样品多次测试的 PMD 结果，包括单次 PMD 测量值、均值、范围及误差等统计指标，全面评估了本文方法在不同长度、不同类型光纤上的重复性及其与高端商用设备的差异。测试结果如图5、表1和表2所示。

（a） 标称0.2 ps的单模光纤原始信号                                            （b） 标称0.2 ps处理后包络信号

（c） 25km光纤处理前原始信号                                                 （d） 25km光纤处理后包络信号

（e） 50km光纤处理前原始信号                                                    （f） 50km光纤处理后包络信号

（g） 0.4ps光纤处理前原始信号                                                        （h） 0.4ps光纤处理后包络信号

图5 强（随机）模耦合三组光纤干涉图信号预处理

图5（a）显示了采集到的原始干涉信号，可以看到在某一延迟时域附近存在明显的高幅度干涉条纹，且条纹整体结构清晰，这说明光纤主态保持良好，信号中未出现明显的耦合随机化现象，符合弱模耦合的理论特征。但在上方局部放大区域表明，原始干涉信号中峰值位置存在不可忽略的噪声与“假极值”，以及在下方放大区域出现噪声信号这会对后续的DGD参数提取带来干扰，影响PMD测量的精度和重复性。经改进算法处理后，从图5（b）可以看出，主峰和2个伴峰结构，保留原始信号细节特征的同时，结构更为清晰。对于弱模耦合情形，DGD可通过包络图中伴峰相对于主峰之间的时延差进行直接计算。

图5（c）中的原始干涉信号仍主要集中在中心延迟附近，但与标称 0.2 ps 样品相比，其两侧响应已明显减弱，信号能量更多聚集在主峰附近，原本较易辨认的伴峰结构开始变得不再突出。这表明该样品已不再满足弱模耦合旁峰强度超过主峰强度一半的特征，而是进入强模耦合特征开始显现的过渡状态。从图5（d）可以看出，包络提取后互相关区域被较好分离，红线所标示的互相关包络区域位置能够稳定识别，说明此时更适合按照强模耦合条件对互相关包络进行表征，并基于包络宽度及二阶矩特征完成PMD参数提取。

图5（e）所对应的50 km光纤样品中，干涉条纹两侧旁峰相对主峰的分离程度较图5（c）进一步降低，信号能量更加集中于中心区域，说明随着光纤长度增加，模式耦合的随机性进一步增强。从耦合类型判别来看，该样品同样处于强模耦合适用范围。从图5（f）可以看出，经改进算法处理后，互相关区域及其边界范围仍能够较为明确地给出，表明该方法在强耦合条件下仍可有效保留包络主体信息，并减弱图5（e）前后背景噪声区域局部振荡对参数识别带来的干扰。

图5（g）中的原始干涉信号已高度集中于中心区域，外围几乎看不到清晰可辨的旁峰结构，说明模式耦合已经变为较强的随机化状态，信号不再具有弱模耦合条件下典型的三峰对应关系。从耦合判别角度看，这类信号不仅属于强模耦合范围，而且已经进一步表现出旁峰完全不可见、整体轮廓趋于单峰高斯曲线特征。从图5（h）可以看出，处理后的包络曲线整体接近高斯型分布，红色高斯拟合曲线与黑色包络主轮廓具有较好一致性，能有效表征其展宽特性。对于这种耦合进一步增强、旁峰信息基本消失的情况，引入高斯拟合，用拟合后的有效宽度对PMD进行估计，从而提高高耦合条件下参数提取的稳定性和合理性。

以下是本文所搭建设备与国外先进设备的比对实验结果：

表1 标定0.2ps弱模耦合器件测试结果

| 测试 序号 | 本文搭建设备测试结果 |  |  | EXFO-FTB5500测试结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PMD值 /ps | 平均值 /ps | 标准偏差/ps | 测试结果 /ps | 平均值 /ps | 标准偏差/ps |
| 1 | 0.196 | 0.197 3 | 0.003 41 | 0.204 | 0.198 7 | 0.003 63 |
| 2 | 0.200 |  |  | 0.205 |  |  |
| 3 | 0.197 |  |  | 0.196 |  |  |
| 4 | 0.193 |  |  | 0.195 |  |  |
| 5 | 0.200 |  |  | 0.194 |  |  |
| 6 | 0.201 |  |  | 0.195 |  |  |
| 7 | 0.192 |  |  | 0.198 |  |  |
| 8 | 0.201 |  |  | 0.199 |  |  |
| 9 | 0.200 |  |  | 0.200 |  |  |
| 10 | 0.192 |  |  | 0.201 |  |  |

从从表1可以看出，所得 PMD 值均在 0.192～0.201 ps 范围内，标准偏差为 0.003 41 ps，表现出良好的稳定性和重复性。与 EXFO FTB-5500 仪器的 10 次测量结果相比，其 PMD 值变化范围为 0.194～0.205 ps，两个系统所得平均 PMD 值仅相差 0.36%。接下来将比对强模耦合光纤的测试结果。

表2 强模耦合器件测试结果

| 光纤 类型 | 测试 序号 |  |  | 本文搭建设备测试结果 |  |  | EXFO-FTB5500测试结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PMD值/ps | 平均值/ps | 标准偏差/ps | 测试结果/ps | 平均值 /ps | 标准偏差/ps |
| 25 km光纤 |  | 1 | 0.283 |  | 0.282 4 | 0.000 43 | 0.288 | 0.287 5 | 0.000 96 |
|  |  | 2 | 0.282 |  |  |  | 0.289 |  |  |
|  |  | 3 | 0.283 |  |  |  | 0.287 |  |  |
|  |  | 4 | 0.282 |  |  |  | 0.286 |  |  |
|  |  | 5 | 0.282 |  |  |  | 0.287 |  |  |
|  |  | 6 | 0.282 |  |  |  | 0.288 |  |  |
| 50 km光纤 |  | 1 | 0.224 |  | 0.223 0 | 0.001 29 | 0.231 | 0.229 7 | 0.007 69 |
|  |  | 2 | 0.223 |  |  |  | 0.238 |  |  |
|  |  | 3 | 0.221 |  |  |  | 0.222 |  |  |
|  |  | 4 | 0.222 |  |  |  | 0.218 |  |  |
|  |  | 5 | 0.223 |  |  |  | 0.230 |  |  |
|  |  | 6 | 0.225 |  |  |  | 0.239 |  |  |
| 标定0.4 ps 器件 |  | 1 | 0.399 |  | 0.398 5 | 0.000 5 | 0.401 | 0.399 2 | 0.001 07 |
|  |  | 2 | 0.399 |  |  |  | 0.399 |  |  |
|  |  | 3 | 0.399 |  |  |  | 0.398 |  |  |
|  |  | 4 | 0.398 |  |  |  | 0.398 |  |  |
|  |  | 5 | 0.398 |  |  |  | 0.399 |  |  |
|  |  | 6 | 0.398 |  |  |  | 0.400 |  |  |

从表2可以看出，本文搭建的测试系统与 FTB-5500 在强模耦合条件下对三种光纤及标准器件的 PMD 测量平均值高度一致。其中，25 km 和 50 km 光纤的标准偏差二者之差分别为 0.000 53 ps 和 0.006 4 ps，标定值为 0.4 ps 的器件的差异为 0.000 57 ps。测试结果表明，本文系统对三种样品的测量标准偏差均低于 FTB-5500，说明在保持高准确度的同时，测量结果更加集中，重复性更优。

4结束语

本文针对单模光纤偏振模色散（PMD）测量，设计并实现了基于干涉法的测试系统，并采用改进算法，有效提升了干涉信号包络的提取精度与抗噪性能。实验对弱模耦合、标定值为 0.2 ps 的光纤，以及强模耦合的 25 km、50 km 单模光纤和标定 PMD 为 0.4 ps 的器件进行了多次重复测量。结果表明，本文方法与国际主流仪器（EXFO FTB-5500）的 PMD 测试结果高度一致，重复性与一致性表现优异。

该算法将测量结果的标准偏差降低至 0.003 41 ps 以内；相较于未处理原始信号，标准偏差降低了约 68.3%。在具体样品测试中，本文系统的标准偏差分别为 0.000 43 ps（25 km 光纤）和 0.001 29 ps（50 km 光纤），均优于对比仪器的测试离散度。

上述结果充分说明，本文所构建的硬件系统与信号处理方案在保持高准确度的同时，具备更优的测量重复性，为国产高性能光纤色散测量仪器的自主研发提供了有力的技术支撑与实验依据。所提出的改进算法显著增强了系统对色散参数的分辨能力，进一步提升了现场测试的稳定性与实用性。

参考文献：

[1] Boffi P, Ferrario M, Marazzi L, et al. Measurement of PMD tolerance in 40-Gb/s polarization-multiplexed RZ-DQPSK[J]. Optics Express, 2008, 16（1）: 13398-13404.
[2] Nodurft I, Rodriguez Perez A, Naimipour N, et al. Suppressing Polarization Mode Dispersion with the Quantum Zeno Effect[J]. Entropy, 2025, 27（1）: 27.
[3] 江俊峰,刘铁根,李茂春,等. High-speed polarization mode dispersion measurement using digital polarization-state generators and Mueller matrix method[J]. Chinese Optics Letters, 2010, 8（7）: 639-641.
[4] Artiglia M, Caponi R, Potenza M, et al. Interferometer measurement of polarization-mode dispersion statistics[J]. Journal of lightwave technology, 2002, 20（8）: 1374.
[5] Cyr N. Polarization-mode-dispersion measurement: generalization of the interferometric method to any coupling regime[J]. Journal of Lightwave Technology, 2004, 22（3）: 794-805.
[6] Poole C D, Favin D L. Polarization-mode-dispersion measurements based on transmission spectra through a polarizer[J]. Journal of Lightwave Technology, 2002, 12（6）: 917-929.
[7] Heffner B L. Accurate, automated measurement of differential group delay dispersion and principal state variation using Jones matrix eigenanalysis[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2002, 5（7）: 814-817.
[8] Dong H, Shum P, Yan M, et al. Generalized Mueller matrix method for polarization mode dispersion measurement in a system with polarization-dependent loss or gain[J]. Optics Express, 2006, 14（12）: 5067-5072.

[9] Jaworski M, Borzycki K. Accurate polarization mode dispersion measurements using fixed Analyzer method with averaging[C]//IEEE. Proceedings of 2006 International Conference on Transparent Optical Networks. Nottingham: IEEE, 2006: 205-208.
[10] 潘潘，席丽霞，张晓光，等. 基于经验模态分解的偏振模色散测量实验研究[J]. 中国激光，2018, 45（1）: 106002-1.
[11] Yuan Xueguang, Zhang Yangan, Wang Cuicui, et al. Polarization mode dispersion measurement using fixed analyzer method with deep neural network[J]. Optical Fiber Technology, 2020, 55: 102147.
[12] Xin Lei, Yang Zhongming, Dou Jiantai, et al. Hilbert transform-based envelope substitution method for non-uniform-sampling signal correction in white-light interferometry[J]. OSA Continuum, 2020, 3（4）: 824-834.

[13] Wang Xuefeng, Zhao Can, Wu Hao, et al. Fading-free polarization-sensitive optical fiber sensing[J]. Optics Express, 2020, 28（25）: 37334-37342.

[14] Huo Jiahao, Wang Jian, Wang Yaping, et al. Vector distribution measurement of PMD in optical-fiber links employing a wavelength-tunable SOP-OTDR[J]. Applied Optics, 2022, 61（13）: 3754-3760.

[15]	Wuilpart M, Megret P, Blondel M, et al. Measurement of the spatial distribution of birefringence in optical fibers[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2002, 13（8）: 836-838.

[16] 石梅荣. 偏振模色散（PMD）测量的主态方法[D]. 北京：北京交通大学，2011.

收稿日期：2025-06-06。

作者简介：王昊（2001—），男，上海人，硕士研究生，就读于上海理工大学光电信息与计算机工程学院电子信息（光学工程）专业，于上海电缆研究所参与实习，主要研究方向为光电检测方向。

*通信作者：涂建坤（1973—），男，教授级高级工程师，主要研究方向光电检测技术。