基于FBG的机器人腕部三维力感知传感器设计

李美丽，崔卫星，牛 亮，冯 元

（重庆移通学院，重庆 401520）

摘要：针对协作机器人空间三维力感知决策难题，设计了一种基于光纤布拉格光栅（FBG）的机器人腕部三维力感知传感器。该传感器采用四根FBG环形布置与一根预应力FBG中心布置的结构，结合自微分补偿法建立感知模型及温度解耦算法，并通过有限元仿真验证了可行性；搭建三维力标定平台进行实验测试。实验结果表明：传感器能有效捕捉三维力变化，径向感知灵敏度为43 pm/N，轴向力感知灵敏度为0.58489 pm/N，且具备良好的抗蠕变性能。

关键词：FBG；多维力测量方法；腕部力传感器；温度解耦

中图分类号：TP212   文献标识码：A

Design of 3D force sensing sensor for robot wrist based on fiber grating

LI Meili, CUI Weixing, NIU Liang, FENG Yuan

(Chongqing College of Mobile Communication, Hechuan, Chongqing 401520, China)

Abstract: To address the challenge of three-dimensional force sensing and decision-making for collaborative robots, a three-dimensional force sensor for robotic wrists based on fiber Bragg gratings (FBGs) was designed. The sensor employs a configuration consisting of four FBGs arranged in a ring and one prestressed FBG positioned at the center. A sensing model and temperature decoupling algorithm were established using the self-differentiation compensation method, and the feasibility of the design was verified through finite element simulation; A 3D force calibration platform was constructed for experimental testing. The experimental results demonstrate that the sensor can effectively capture 3D force variations, with a radial sensitivity of 43 pm/N and an axial sensitivity of 0.58489 pm/N, and exhibits excellent creep resistance.

Keywords: fiber Bragg grating; multidimensional force measurement method; wrist force sensor; temperature decoupling

0 引 言

随着控制科学与新型复合材料技术的飞速发展，协作机器人作为一种具备优异柔性与环境适应能力的新型仿生机器人，在工业制造与人机交互领域展现出广阔的应用前景。为了进一步提升协作机器人的环境感知精度与交互决策能力，开发能够协助机器人进行空间三维力感知的高性能传感设备已成为关键需求[1-2]。目前，针对协作机器人的力感知技术主要包括图像处理、传统力传感器、电磁技术以及基于力学模型的方法等[3-4]。然而，现有技术方案仍存在显著局限：传统力传感器虽技术成熟，但受限于体积庞大且成本高昂，难以满足协作机器人对轻量化与小型化的严苛要求[5]；电磁技术虽能提供力信息，但其粘接工艺复杂且分辨率较低，限制了其在高精度力感知场景下的应用效果。因此，亟需开发一种兼具小型化、高精度与强抗干扰能力的新型力感知技术。

FBG（FBG）传感器凭借其对温度和应变具有较高的敏感性，为解决上述问题提供了理想方案。其基本原理是当传感器受到外力作用时，FBG发生形变导致中心波长漂移，从而实现对力的精确感知。FBG传感器具有轻量、小体积、快速响应及高灵敏度等显著优势，且能够有效抵御电磁干扰，非常契合协作机器人在复杂电磁环境下进行实时力感知的需求[6-8]。尽管已有学者开展了相关研究，但在三维力解耦精度、温度交叉敏感消除以及传感器结构的紧凑性方面仍有提升空间 [9-10]。

鉴于此，本研究提出了一种基于飞秒FBG（下文简称FBG）技术的机器人腕部三维力感知传感器，旨在有效解决协作机器人的三维力感知难题[9-10]。该设计不仅结构紧凑，便于在连续作业的协作机器人中集成，还能实现高精度的三维力解算，具备良好的灵活性与适应性[11]。此外，本文建立了完善的力感知模型及温度解耦方法，以消除环境温度变化对测量结果的影响，确保传感器在保持高分辨率的同时具备优异的温度鲁性，为协作机器人的智能化感知提供可靠的技术支撑。

1 三维力感知传感器结构及原理

1.1 三维力传感器的结构

设计的三维力传感器结构如图1所示。该传感器主要由四部分组成：2个圆柱形金属连接件、1个敏化轴、1个感知探头以及FBG。其中，敏化轴用于感知空间三维力，其增敏结构采用镂空轴设计；感知探头通过螺纹与连接件1固定，敏化轴尾端则与连接件2固定连接。传感器最大外径为25 mm，整体长度为75 mm，FBG直径为0.24 mm。4根预应力FBG布置在连接件的凹槽内，两端采用环氧树脂粘接固定。为简化制作工艺，测量轴向力的FBG悬空布置于2个金属圆柱体的轴心位置，两端通过热固性环氧树脂固定，尾部光纤从孔中引出并连接至FBG解调设备。

感知探头

光纤

环氧树脂

环氧树脂

FBG1

FBG5

Z

Y

X

FBG3

FBG2

FBG4

敏化轴

连接件1

连接件2

感知探头

光纤

环氧树脂

环氧树脂

FBG1

FBG5

Z

Y

X

FBG3

FBG2

FBG4

敏化轴

连接件1

连接件2

图1 传感器详细配置

1.2 三维力感知原理

基于传感器结构，空间力被分解为径向力（Fx，Fy）和轴向力（Fz ）。首先，利用伯努利-欧拉梁理论，推导各方向受力与FBG变形之间的关系；其次，根据变形量计算FBG应变；最后，结合应变数据与温度解耦算法，建立力感知模型。

1．2.1 FBG纤维变形

在本文中，空间力被分解为Fx、Fy和Fz.。各分力作用机制不同：Fx和Fy使FBG发生弯曲变形，而Fz导致FBG发生轴向压缩或拉伸。通过叠加上述变形，可获得FBG在空间力作用下的总变形量。

在外力作用下，传感器敏化轴发生变形，引起预应力FBG的拉伸或压缩，从而导致其预应变增大或减小。鉴于FBG布置的对称性，Fx和Fy作用下的光栅变形特征相似，因此本文仅以径向力Fz为例建立力学模型。将敏化轴简化为悬臂梁，假设其与左端圆柱形金属件的端面固定，则敏化轴中性面的转角Δθ的计算公式为

式中：L为施力点与固定端面之间的距离，F为施加力，d为敏化轴的直径，Fx和M分别为作用于敏化轴的等效力和力矩，K为敏化轴抗弯刚度。

由于FBG 1和FBG 3位于中性表面，因此FBG的应变很小。FBG2与FBG4同时距离中性面d /2。FBG2和FBG4在径向力作用下的弯曲变形的计算公式为

对轴向力作用下FBG压缩变形计算：力传感器的组件相当于弹簧。压缩FBG的轴向刚度和感知区对FBG的变形有影响，FBG5压缩变形定义的计算公式为

1.2.2 FBG应变

在空间力作用下，FBG的应变计算公式为

式中：i=1，2，3，4。

基于中心波长的位移与环境温度及FBG应变之间的关系[12]和式（5），建立温度、应变与中心波长位移之间的映射关系。FBG的中心波长位移（ΔλFBG_i）计算公式为

基于自微分补偿法，得到径向力感知温度解耦算法如下：

式中：ΔSx、ΔSy分别为x、y方向温度解耦后的等效中心波长位移。

为了得到轴向波长位移，消除径向力Fx和Fy对FBG5中心波长位移的影响，波长变化的修正公式如下：

3仿真分析与试验验证

3.1仿真分析

本文利用ANSYS对传感器进行三维力有限元仿真。传感器金属件材料选用304不锈钢，其详细参数如表1所示。

表1 材料详细参数

| 部件 | 材料 | 杨氏模量 | 泊松比 | 密度/ (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤 | 硅 | 80 | 0.3 | 2 500 |
| 胶 | 环氧树脂 | 10 | 0.35 | 1 200 |
| 金属件 | 304不锈钢 | 193 | 0.3 | 7 930 |

仿真中固定传感器一端，并在感知区域施加径向或轴向载荷，载荷模拟范围均为−100~100 N，步长为20 N，以系统对比不同方向受力下的应变响应特性，结果如图2、图3所示。

从图2（a）、图3（a）可以看出，在径向载荷Fx作用下得益于结构的对称性，应变主要集中于中间敏化轴区域，具体表现为 FBG2和 FBG4产生显著应变，而位于中性层的 FBG1和 FBG3应变极微。理论上中性层应变应为零，但由于 FBG并非理想的一维线状结构，实际存在可忽略不计的微小应变。线性拟合结果显示，该方向上 FBG应变与外力呈良好的线性关系，径向感知灵敏度高达 35.926 με/N。

从图2（b）、图3（b）可以看出，在轴向载荷（Fz）作用下，传感器整体发生均匀形变，5根FBG呈现出一致的应变响应状态。尽管其应变与外力之间同样保持明显的线性关系，但拟合得到的轴向测量灵敏度仅为 0.488 με/N。

（a）径向力作用                       （b） 轴向力作用

图2  100N径向力、轴向力作用下的传感器应变云图

（a）径向力作用                       （b） 轴向力作用

图3  径向力、轴向力作用下FBG应变与力关系图

3.2实验验证

3.2.1应变灵敏度标定平台搭建

为对传感器三维力感知灵敏度进行详细标定，本文搭建了如图4所示的三维力加载平台。该平台主要由固定台、2个加载架、含5根FBG的传感器、FBG解调器、2根钢丝绳及若干砝码组成。

实验过程如下：首先，调整加载架1（左侧）的高度使其与传感器持平，通过细钢丝绳一端连接感知探头，另一端悬挂砝码进行加载。为进一步测量传感器对三维力的响应灵敏度，调整加载架定滑轮高度，使钢丝绳与水平面呈30°角。在此配置下，垂直悬挂砝码时，传感器探头同时受到切向力和轴向力作用，其中轴向力分量为砝码重力的1/2。

径向力标定范围为-100~100 N，步长为20 N，每次加载后的稳定挂载时间约为50 s。加载顺序为：先在左侧挂满100 N砝码，随后依次递减卸载；待左侧卸载完毕后，再在加载架2（右侧）加载架悬挂砝码进行反向加载。加载过程中，由解调器记录FBG的波长漂移值，并取每次加载后1 min内稳定波长值的平均值，作为对应载荷下的波长漂移量，以确保标定数据的准确性与可靠性，为后续数据分析及模型建立提供依据。

在轴向力标定实验中，拉伸测试通过每次增加40 N砝码进行；压缩测试则直接在探头处放置不同质量的砝码完成标定。

解调器

砝码

三维力传感器

加载台

解调器

砝码

三维力传感器

加载台

图4 三维力传感器标定实验系统

3.2．2 径向力标定结果

图5(a)展示了径向力加载下用于径向力感知的四根FBG的波长漂移随时间变化情况。可以看出，波长呈现阶梯式变化趋势，表明传感器具有良好的力感知稳定性。图5(b)显示了波长变化量与径向力的关系曲线。可以看出，实验结果与理论分析一致：FBG1和FBG3的波长基本无波动，而FBG2和FBG4的波长呈反向变化。其中，FBG2的线性拟合方程为y=−0.042 56x+0.005 41，R 2 =0.99885；FBG4的拟合方程为y=0.043 44x−0.008 12，R2 =0.999 80。基于拟合结果，传感器对径向力的感知灵敏度约为 43 pm/N。

图5径向力标定（a）波长变化量随时间关系 	（b）波长变化量与径向力关系

3.2.3 轴向力标定结果

图6(a)展示了轴向力加载下5根FBG波长随时间的变化情况。可以看出，在单向轴向力作用下，5根FBG同时受拉伸，波长变化趋势基本一致，表面传感器在监测轴向力时具备良好的鲁棒性。图6(b)进一步展示了波长变化量与轴向力的关系曲线，根据径向力消除和温度解耦公式可以得出传感器轴向力感知灵敏度为0.58489 pm/N。

图6轴向力标定 （a）波长变化量随时间关系 （b）波长变化量与轴向力关系

3.2.4 抗蠕变测试

由于三维力感知传感器集成于连续作业机器人腕部，需执行长期监测任务，因此要求其具备良好的抗蠕变性能。鉴于FBG布置的对称性，本实验主要针对轴向力Fz进行抗蠕变测试。实验中，首先将传感器固定于静止状态约 3 min；随后调整加载台，使钢丝绳与水平面夹角为 30°，施加 100 N 载荷并保持 100 min；最后卸载至初始状态。实验中，FBG解调器以 5 Hz 的频率采集波长数据。抗蠕变测试结果如图7所示。可以看出，波长在加载初始阶段略有波动；放大加载稳定后的波形可见，各FBG波长波动范围为±3 pm，处于解调器的误差允许范围内。实验结果证明，该传感器具有良好的抗蠕变性能。

图7 抗蠕变测试结果

4 结束语

本文提出了一种基于FBG的机器人腕部三维力感知传感器。通过在敏化轴环向布置四根预应力FBG实现径向力感知，并采用自微分补偿法建立径向力感知模型与温度解耦方法；同时在敏化轴中心悬空布置一根预应力FBG用于轴向力感知，进而构建三维力感知模型。ANSYS仿真结果验证了理论模型的正确性。通过搭建三维力标定平台对传感器性能进行测试，实验结果表明：传感器径向力感知灵敏度为43 pm/N，轴向力感知灵敏度为0.584 89 pm/N。所提出的传感器具有优异的线性度与增敏效果，在机器人腕部三维力感知研究中具有实际应用价值。

参考文献：

- Goyzueta D V, Mamani J G, Espinoza E S, et al. Evaluation of a NUI interface for an explosives deactivator robotic arm to improve the user experience[C]// Springer Nature. Proceedings of HCI International 2021 - Late Breaking Posters. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-90176-9_37, 2021: 293-298.

- 顾一丁. 智能感知机械手柔性触觉传感器的研究[D]. 成都：电子科技大学，2023.

- 王飞文，冯艳，张华，等. 光纤Bragg光栅触觉传感器研究进展[J]. 传感器与微系统，2018，37(9)：1-4，8.

- Khatib O, Yeh X, Brantner G, et al. Ocean one: a robotic avatar for oceanic discovery[J]. IEEE Robotics Automation Magazine, 2017, 23(4): 20-29.

- 张军，王郁赫，任宗金，等. 考虑角度偏差的压电三维力传感器标定[J]. 光学精密工程，2023，31(17)：2546-2554.

- 褚文敏，周蒯，滕利臣. 基于分布式三维力传感器的装配接触力测量方法[J]. 仪器仪表学报，2024，45(11)：30-41.

- 王永洪，张明义，张春巍，等. 增敏微型FBG应变传感器设计[J]. 传感器与微系统，2017，36(12)：78-79，83.

- Ding Hao, Bjoern M. Safe human-robot collaboration combines expertise and precision in manufacturing: a paradigm for industrial assembly in mixed environments[J]. Automatisierungstechnische Praxis, 2013, 55(10):22-25.

- 曾剑涛，王勇，江国权，等. 柔性三维力传感器的研究进展[J]. 材料导报，2024，38(15)：268-278.

- 周山，刘利平，高建宇，等. 三维力传感器静态解耦方法的研究[J]. 电子测量与仪器学报，2020，34(8)：181-187.

- 王文冉. 机器人灵巧手指尖高重复性三维力触觉感知系统研究[D]. 西安：西安电子科技大学，2023.

- Othonos A, Kalli K, Kohnke G E. Fiber Bragg gratings: fundamentals and applications in telecommunications and sensing[J].  Physics Today, 2000, 53(5): 61–62.

收稿日期：2025-03-10。

基金项目：重庆教育委员会科学研究项目(KJZD-K202202401)资助；教育部供需对接就业育人项目(20230104156)资助｡

作者简介：李美丽(1982-)，女，重庆人，硕士研究生，副教授，主要研究方向为光纤传感技术研究。主持和主研省部级教科研项目5项，编著通信类教材及专著5部。在核心期刊发表论文十余篇。指导学生学科竞赛多次获省部级奖项。