EDFA的频率响应测试研究

张泽超，程雯，潘庆雯

（武汉邮电科学研究院，武汉 430074）

摘要：对于相同波长的光信号，如果信号的频率不同，掺铒光纤放大器（EDFA）的响应不同。文章联系EDFA的频率响应指标的产生原因与意义，对其测试方法进行了研究，并通过编写程序实现了对测试原始数据的批量处理。在经过实际测试验证后表明，该测试方法能够完成频率响应测试任务，程序能够快速准确地处理数据并实现数据可视化，提高了测试效率。

关键词：掺铒光纤放大器；频率响应；数据处理

中图分类号：TN722   文献标志码：A

Research on Frequency Response Test of EDFA

Zhang Zechao, Cheng Wen, Pan Qingwen

（FiberHome Technologies Group, Wuhan 430074, China）

Abstract: For optical signals having the same wavelength, if the frequency of the signals are different, the responses of erbium-doped fiber amplifier (EDFA) are different. This paper studies the test method of EDFA based on the cause and significance of its frequency response, and realizes the batch processing of the original test data by programming. After the actual test verification, it shows that this test method can complete the frequency response test task, and the program can quickly and accurately process data and realize data visualization, which improves the test efficiency.

Key words: EDFA; frequency response; data processing

0 引言

随着国家倡导的“互联网+”经济的发展以及人工智能时代的到来，网络信息技术已经成为不可替代的部分，此外，信息技术已经成为推动国家经济发展的重要手段[1]。光通信系统具有通信容量大、通信距离长的特点，是现代通信系统的关键组成部分。掺铒光纤放大器(Erbium-doped Fiber Amplifier, EDFA)可使光信号直接在光域进行放大而无须转换成电信号进行信息处理，使成本降低、设备简化，而且也消除了传输过程中的“电子瓶颈”[2]。作为光通信系统中的关键器件，EDFA对于信号中不同频率分量的放大增益是不均匀的，而且对于信号中的各频率分量产生的相移不与频率成比例会导致不同频率的信号间出现时间差。由于EDFA对于不同频率分量的响应不同产生的失真会影响通信的质量，因此，有必要对其进行测试和研究。

1 EDFA的原理与频率响应特性

1.1 EDFA的工作原理

EDFA主要由掺铒光纤、泵浦光源、耦合器、滤波器等器件组成。通过特定波长的泵浦光使铒离子由基态跃迁至激发态，再以无辐射跃迁的方式转移至亚稳态，实现粒子数反转后受激辐射强于受激吸收，铒离子由亚稳态跃迁至基态并放出全同光子，实现光放大。

1.2 EDFA的频率响应特性

在稳定的线性系统的输入端加上一个正弦信号x(t)=A1sin(ωt)，系统的稳态输出也必然是一个同频率的正弦信号yt=A2sin⁡(ωt+φ)。输出与输入的振幅比值以及它们之间的相位差取决于系统本身的结构，当输入信号的频率改变时，输出信号的振幅和相位角通常也会发生变化[3]。大部分信号都是由多种不同的频率分量组成，所以输出端各个频率的合成信号与输入信号相比就会有一定程度的失真，输出信号相比输入信号不会产生新的频率分量，各个频率分量输出的波形也不会发生变化，因此称之为线性失真。

由于EDFA内部元器件的固有频率特性以及外界噪声和制造工艺的影响，EDFA的线性失真是不可避免的。如图1(a)所示输入信号由基波2sin⁡(x)和二次谐波sin⁡(2x)组成，假设放大器对基波的增益低于二次谐波，导致输出信号为4sinx+4sin⁡(2x)如图1(b)所示，输入信号从类似正弦波的形状发生了变形，而且每个周期内的零点从两个变为了四个。这种不同频率分量的增益不同导致的失真称为幅度失真。

(a)输入信号								(b)幅度失真后的输出信号

图1 信号的幅度失真

如图2(a)所示输入信号是由基波4sin⁡(x)和三次谐波sin⁡(3x)组成，其形状为顶部凹陷的方波。放大器对基波没有相移，而对三次谐波产生了180°相移，如图2(b)所示，则输出信号4sinx+sin⁡(3x+π)变成了尖顶波[4]。这种失真称为相位失真。

(a)输入信号								(b)相位失真后的输出信号

图2 信号的相位失真

2 测试方法与数据处理

2.1 频率响应测试

网络分析仪是用来测量各种网络参数的仪器，它以扫频的方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性[5]。EDFA的频率响应测试是通过光电转换器将光信号转换为网络分析仪可以测量的电信号实现的。频率响应测试的光路如图3所示，测试过程中所用的网络分析仪为Keysight生产的E5061B型，可调单波光源为Keysight生产的8164B型，所测为L波段EDFA。测试条件中调制深度为10%，测试频率范围为10Hz-10MHz，EDFA工作在自动增益控制模式，分别在1572.06nm、1593.79nm、1609.19nm三个入光波长进行测试。

图3 频率响应测试光路图

测试步骤如下：

1：频率响应测试首先需要校准(图3中虚线所示)，设置函数发生器输出直流，频率为点频1MHz，调节R、T两端口功率相等。之后扫频方式改为Log方式并设置网络分析仪的扫频范围为10Hz-10MHz，校准网络分析仪，使增益和相位都归零。校准的目的是消除两条光路之间差异带来的影响，在测试不同波长入光时都需要重新进行校准。

2：关闭函数发生器，设置网络分析仪的直流偏置和功率，频率为点频10kHz，之后将入光接光电转换器后接入示波器，将示波器设置为高分辨率模式，观察并调节网络分析仪的功率使入光的调制深度满足要求。

3：将EDFA接入光路中，在测量低入光时，可以将分光器30%端接EDFA输入端，70%端接网络分析仪R端口。设置网络分析仪点频1MHz，设置EDFA的入光、增益等测试条件，调节输出端衰减器，使网络分析仪T端口和R端口功率相等，之后设置网络分析仪扫频方式为Log方式，扫频范围为10Hz-10MHz，网络分析仪输出增益-频率和相位-频率两组测试数据。

2.2 测试数据处理

网络分析仪输出的测试数据为CSV格式，这些数据并不能直观地反应所测EDFA的频率响应特性，因此还需要进行数据处理。这里利用Python丰富的库函数编写程序实现数据的批量处理，程序主要包括了数据处理和结果输出两个部分。首先通过Pandas库实现CSV文件的读取与计算，主要包括数据筛选、取最值以及滑动平均值等操作；然后通过正则表达式提取文件名中的入光、增益等测试条件；最后通过Xlsxwriter库将结果输出为Excel并添加对应的折线图。

测试数据包括增益和相位两部分，处理增益数据需要对增益做归零处理，因为在高频段FPGA控制对泵浦光源已经不会产生影响，输出只受输入光影响，所以一般取高频段作为零点。这里归零处理的方法为取1MHz附近的100个增益数据的平均值，并用所有增益数据减去该平均值。为了滤除一些噪声点并使数据更平滑，还需对数据取滑动窗口平均。

对于相位部分，由于模块的入光和出光存在一个固定的延时，即相移的线性部分，如图4(a)所示，所以需要去除相移的线性部分，在测量结果中只显示引起相位失真的非线性相移。去除线性相移之后，通过减小比例设置，可使迹线达到极佳的显示分辨率，才能够有效识别相位偏差[6]。一般选择1MHz频率下的相位Φ1MHz用作相位补偿来消除相移的线性部分，其相应的补偿系数为a=-Φ1MHz/1000000，设f为相位数据对应的频率，则补偿后的相位为Φ1=Φ+f*a，相位补偿可以将相位滞后180°以内的相位调整正确。由于相位滞后超过180°以后相位滞后180°会转变为相位超前180°，相位会出现360°的突变，且后续每延时超过一个周期都会发生一次，因此还需要对补偿后的相位除以360并四舍五入取整得到延时周期数，然后用相位减去延时周期数乘360，这样就可以把延时一个周期以上的相位调整正确。如图4(b)所示为补偿后经过消除周期影响的数据，可以有效地识别相位失真情况。最后还需要对数据取滑动窗口平均滤除一些噪声点。

(a)带有线性相移的相位数据						 (b)经过处理后的相位数据

图4 相位数据的处理过程

3 测试实验结果

表1所示为程序输出的部分频率响应测试的结果，程序可以标记超出要求的数据，并且能够实现数据可视化。如图5(a)所示为表中编号1的频率响应曲线图，从图中可以看到EDFA在入光调制频率为10kHz附近时增益凹陷达到最大，且该频率附近的相位由滞后转为超前出现反转，图5(b)为增益-相位曲线图以及所给的指标要求。通过图片可以更直观地看到不同测试条件下测得的EDFA模块参数的变化情况，有助于后续的对比和判断工作。

表1 EDFA的频率响应测试结果

| 编号 | 入光/dBm | 增益/dB | 波长/nm | 增益失真最大值/dB | 增益失真最小值/dB | 最大相位超前/Deg | 最大相位滞后/Deg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.4 | 15.5 | 1572.06 | 0.0156 | -1.1438 | 7.6783 | 6.4165 |
| 2 | -0.6 | 22.5 | 1572.06 | 0.0703 | -1.0074 | 6.8405 | 3.8048 |
| 3 | 6.4 | 15.5 | 1593.79 | 0.0179 | -1.1518 | 7.8185 | 6.1757 |
| 4 | -0.6 | 22.5 | 1593.79 | 0.0599 | -1.0428 | 7.5379 | 4.1421 |
| 5 | 6.4 | 15.5 | 1609.19 | 0.0144 | -1.1312 | 7.6409 | 6.2425 |
| 6 | -0.6 | 22.5 | 1609.19 | 0.0654 | -1.0443 | 7.2548 | 3.8344 |

(a)程序输出的频率响应曲线						(b)程序输出的增益-相位曲线

图5 测试数据生成的图片

4 结束语

文章首先介绍了EDFA的工作原理以及频率响应特性的来源与意义；之后给出了一种EDFA频率响应特性的测试方法；最后对网络分析仪测得的原始数据的处理方法进行了研究，编写了一套基于Python的数据处理系统，经过实际的测试数据处理，验证了程序的正确性与便捷性。

参考文献：

[1] 杨小龙. 计算机信息技术发展方向及其应用探究[J]. 科技创新与应用，2022，12：181-184.

[2] 秦秋霞. 掺铒光纤放大器性能参数测试[J]. 光机电信息，2009，26（5）：32-35.

[3] 马智峰. 频率特性自动测量系统的设计与实现[D]. 兰州：兰州大学，2013.

[4] 贺有金. 放大器的线性失真和非线性失真[J]. 曲阜师范大学学报，2002，28（4）：79-80.

[5] 李洋，陈海康. 网络分析仪测量过程中的误差分析[J]. 铁道技术监督，2011，39（1）：10-12.

[6] 吕朋尧. 矢量网络分析仪的线性相位偏差测量应用[J]. 民营科技，2011，3：27.

作者简介：张泽超（1998-），男，河南濮阳人。武汉邮电科学研究院在读硕士，主要研究方向为光学测试。

通信作者：程雯，博士，正高级工程师。E-mail：57927805@qq.com

稿件联系信箱：张泽超E-mail：1572090517@qq.com

通信地址： 邮编：457001

地址：河南省濮阳市华龙区黄河路中原都市花园东区14号楼

收件人：张泽超（电话：15927593889）

发票抬头：武汉邮电科学研究院

纳税人识别号：914201004414395535

银行卡信息

姓名	 银行卡号	                开户行所在城市	   开户行名称

张泽超	 6217002530004201230	  濮阳	             中国建设银行

身份证号码 410901199804065575

栏目分类：光器件